| 移动CT |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| *3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，能与我院各信息系统无缝对接，端口免费开放和连接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| *1 | 用于重症病人的头部、体部检查及术后病人的头、体部即时检查，可移动 | 具备 |
| 2 | 扫描模式：支持轴扫、螺旋、增强、CTA，头颅+胸部+腹部连续螺旋覆盖≥25cm | 具备 |
| #3 | 扫描孔径≥60cm | 具备 |
| 4 | 具备激光灯 | 具备 |
| 5 | 具备曝光指示灯 | 具备 |
| 6 | 最大管电压≥140kV | 具备 |
| 7 | 最小管电压≤70kV | 具备 |
| 8 | 最大管电流≥200mA | 具备 |
| 9 | 最小管电流≤50mA | 具备 |
| 10 | 最薄层厚≤1mm | 具备 |
| 11 | 球管 | 具备 |
| 11.1 | 球管热容量≥2.0MHU | 具备 |
| 11.2 | 球管焦点：大焦点≤1.2mm*1.4mm，小焦点≤0.7mm*0.8mm | 具备 |
| 12 | 高压发生器功率≥15kW | 具备 |
| 13 | 探测器类型：固体探测器 | 具备 |
| 13.1 | 探测器排数≥32排 | 具备 |
| 13.2 | 探测器Z轴宽度≥20mm | 具备 |
| 13.3 | 每排探测器物理个数≥500个 | 具备 |
| 14 | 机架360°最快旋转时间≤0.75s | 具备 |
| 15 | 内置铅屏蔽厚度≥3mm | 具备 |
| 16 | 具备防护铅帘，铅当量≥0.5mmPb，前后各2套 | 具备 |
| 17 | 设备自带可充电电池，可移动：手推＋电力辅助 | 具备 |
| #18 | 移动图像处理工作站 | 具备 |
| 19 | 临床应用软件 | 具备 |
| 19.1 | 多平面重建 | 具备 |
| 19.2 | 二维断层重建显示 | 具备 |
| 19.3 | 三维断层重建显示 | 具备 |
| 19.4 | 任意曲面重建 | 具备 |
| 19.5 | 图像对比等多样化显示 | 具备 |
| 19.6 | CTA软件 | 具备 |
| 19.7 | 报告系统 | 具备 |
| 20 | 密度分辨率≤5mm@1% | 具备 |
| 21 | 空间分辨率≥13.0 lp/cm (10% MTF) | 具备 |
| 22 | 最大重建矩阵≥1024x1024 | 具备 |
| 23 | 具备患者管理 | 具备 |
| 24 | 具备打印管理 | 具备 |
| 25 | 兼容HIS，RIS,PACS等，负责与医院信息化系统相连 | 具备 |
| 26 | 无铅防护服2套、铅围脖2套、铅帽2套、包裹式铅围裙2套、儿童铅衣1套、儿童铅帽1套、儿童铅围脖1套、铅衣架1套 | 具备 |
| 27 | 预控评环评 | 具备 |
| 28 | 使用年限≥10年，提供铭牌或说明书证明 |  |
| 29 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 30 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 31 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| *1 | 整机质保期6年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：国产设备合同签订后30日历天内，进口设备合同签订后60日历天内 | 具备 |