- 采购内容及要求

- 二、参数要求

核心产品：暗室灯光及反射器测试系统

| - 序号 | - 名称 | - 主要技术参数要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度计 | ★温度测量-10℃~60℃ | 1项 |
| 2 | 风速计 | ★分辨率0.001-100 | 1项 |
| 3 | 胎压计 | / | 无 |
| 4 | 码表 | ★精度±1% | 1项 |
| 5 | 倾角仪 | ★分辨率0.01° | 1项 |
| 6 | 25度角度板 | ★角度25° | 1项 |
| 7 | 半径规 | ★倒圆半径6.3mm | 1项 |
| 8 | 空盒气压表 | ★测量范围:800-1060hpa | 1项 |
| 9 | 暗室灯光及反射器测试系统 | 9.1、转台1套： ★1）转角精度≤±0.03°（投标时需提供国家级或省级计量机构出具的校准证书证明资料）； 2）配机载精密激光对准器系统； 3）被测灯具水平方向转动范围不小于：-180º～+180º； 4）被测灯具垂直方向转动范围不小于：-120º～+120º； 5）转台中心高度不小于：1000mm； 6）工作平台垂直升降范围不小于：350mm； 7）工作平台水平行程范围不小于：X轴：±150mm；Y轴：±300mm； 8）转动中心到支撑架的最大水平距离为700mm，转动中心到工作台的最大垂直距离为350mm； 9）工作台面最大承重不小于25kg； 10）可通过手持式遥控器，用于两轴转角的人工调控； 11）最高转速至少为40度/秒。 9.2、光度探测器2套： 1）分别置于3.16m和10m，用于车用灯具的光度测试，含配套支架； ★2）探测器恒温制冷，f1′<3.5%（投标时需提供第三方检测机构出具的测试证书证明资料）； ★3）光度精度：优于±1%（经标准灯校准）（投标时需提供国家级或省级计量机构出具的校准证书证明资料）； 4）光度计探测范围不小于0.0001lx～2000lx； 9.3、回复反射器测试装置1套 9.3.1、反射观测台参数： 1）观测角：0.2°～2°连续可调； ★2）控制台精度≤±0.1mm，15米处的等效角度精度优于±0.0002°，能实现0.2°~2°观测角的精确定位，也能连续可调；（投标时提供官方正式发布的彩页或用户手册或软件截图证明资料） 9.3.2、准直A光源技术参数： 1）标定电流下色温：2856K±50K； 2）工作面光斑大小至少直径100mm～350mm可调； 3）工作面光斑照度：≥8.5lx可调； 4）光斑照度不均匀性：≤5％； 9.3.3、直流电源技术参数： 1）量程不小于：0-30V，0-10A； 2）电压/电流表最小分辨力至少：0.001； 3）电压电流输出稳定度：±0.01%读数／3分钟； 4）准确度：优于0.1级； 9.3.4、微光照度计技术参数： ★测试范围：10-6lx ～ 2.000lx；精度等级：一级（余弦特性不作要求，读数大于量程的20%）。（投标时需提供国家级或省级计量机构出具的校准证书证明资料） 9.4、系统标准机柜： 1)将仪器装入标准机柜中，使整套光电仪器形成一个整体。 2)配置要求： (1).灯光测试系统。 (2).配套电脑，1套。 备注：设备参数范围可调，检验设备须满足GB17761-2024检验项目的检测要求。 | 28项 |
| 10 | 直流稳压电源 | ★（1）稳压精度：源效应≤0.5%额定值 ★（2）稳流精度：源效应≤0.5%额定值 ★（3）输出纹波：稳压时≤0.5%额定值 备注：设备参数范围可调，检验设备须满足GB17761-2024检验项目的检测要求。 | 3项 |
| 11 | 测功机系统 | ★转速精度：0.2级，转矩精度：0.2级 备注：设备参数范围可调，检验设备须满足GB17761-2024检验项目的检测要求。 | 1项 |
| 12 | 电感测量试验台 | ★精度：≤±0.5% 备注：设备参数范围可调，检验设备须满足GB17761-2024检验项目的检测要求。 | 1项 |
| 13 | 纺织品垂直燃烧测试仪 | ★范围：0-99s；精度：1% 备注：设备参数范围可调，检验设备须满足GB17761-2024检验项目的检测要求。 | 1项 |
| 14 | 临界氧指数分析仪 | ★测量范围：10～80％O2；精度：1% 备注：设备参数范围可调，检验设备须满足GB17761-2024检验项目的检测要求。 | 1项 |
| 15 | 材料烟密度测试仪 | ★测量范围：0-100%；精度：±3% 备注：设备参数范围可调，检验设备须满足GB17761-2024检验项目的检测要求。 | 1项 |
| 16 | 数据采集仪 / 模块 | ★扫描速率高达450通道/秒 备注：设备参数范围可调，检验设备须满足GB42295-2022及国家标准第1号修改单检验项目的检测要求。 | 1项 |
| 17 | 关节试验指 | ★1）铰链接点1尺寸 30±0.2 ★2）铰链接点2尺寸 60±0.2 ★3）指长 80±0.2 ★4）指尖到挡板尺寸 180±0.2 ★5）指尖切割倒圆角 R2±0.05 ★6）指尖锥度圆角 S4±0.05 ★7）指尖割斜面夹角 37° 0-10′ ★8）指尖锥度 14° 0-10′ ★9）试验指直径 Ф12 0-0.05 ★10）A-A截面直径 Ф50 ★11）A-A截面宽度 20±0.2 ★12）挡板直径 Ф75±0.2 ★13）挡板厚度 5±0.5 ★14）推力计 10-30N推力 ★15）对应标准 GB4208 备注：设备参数范围可调，检验设备须满足GB 42296-2022及国家标准第1号修改单检验项目的检测要求。 | 15项 |
| 18 | 试具 C 探针 | ★1)探针直径 Ф2.5+0.05 ★2)限位球直径 SФ35±0.2 ★3)手柄直径 Ф10 ★4)探针长度 100±0.2 ★5)手柄长度 100 ★6)推力计 ----对应标准 IEC61032.1/GB16842.1 备注：设备参数范围可调，检验设备须满足GB 42296-2022及国家标准第1号修改单检验项目的检测要求。 | 6项 |
| 19 | 试具 D 探针 | ★1）金属丝直径 Ф1+0.05 ★2）限位球直径 SФ35±0.2 ★3）手柄直径 Ф10 ★4)探针长度 100±0.2 ★5)手柄长度 100 ★6)推力计 ----对应标准 IEC61032.1/GB16842.1 备注：设备参数范围可调，检验设备须满足GB 42296-2022及国家标准第1号修改单检验项目的检测要求。 | 6项 |
| 20 | 插头扭矩试实验台 | ★1）、接触面与轴心面距离：8mm ★2）、力臂：50-260mm ★3）、砝码2.5N组合砝码一套，可实现0.25N力矩及其他力矩 ★4）、配置：万能插座（适合GB、BS插头）、 UL插座各一个 备注：设备参数范围可调，检验设备须满足GB 42296-2022及国家标准第1号修改单检验项目的检测要求。 | 4项 |
| 21 | 标准试验指 | ★1）铰链接点1尺寸 30±0.2 ★2）铰链接点2尺寸 60±0.2 ★3）指长 80±0.2 ★4）指尖到挡板尺寸 180±0.2 ★5）指尖切割倒圆角 R2±0.05 ★6）指尖锥度圆角 S4±0.05 ★7）指尖割斜面夹角 37° 0-10′ ★8）指尖锥度 14° 0-10′ ★9）试验指直径 Ф12 0-0.05 ★10）A-A截面直径 Ф50 ★11）A-A截面宽度 20±0.2 ★12）挡板直径 Ф75±0.2 ★13）挡板厚度 5±0.5 ★14)推力计 ----对应标准 GB16842.1 备注：设备参数范围可调，检验设备须满足GB 42296-2022及国家标准第1号修改单检验项目的检测要求。 | 14项 |
| 22 | 氧弹老化试验仪 | ★1）本试验设备符合ANSI/UL94、IEC60695-11-10:1999、IEC695-2-2标准的要求参数 ★2）电源电压 220V（AC） ★3）罐体容积 4000ml ★4）最高工作压力 2.1Mp/cm3 ★5）加热器功率 2.4KW ★6）安全爆破压力 2.7－3.3Mp/cm3 ★7）温度偏差 ±1℃ ★8）温度自控范围 室温－200℃ ★9）温度控制 数字显示自动控制 ★10）罐体材料 不锈钢 备注：设备参数范围可调，检验设备须满足GB 42296-2022及国家标准第1号修改单检验项目的检测要求。 | 10项 |
| 23 | 电动自行车充电器测试系统 | 23.1超温保护测试 ★1）输入由外配交流电源供电，高温试验箱客户自备，系统仅进行负载测试 ★2）输出电压测量范围 DC 5.0-600.0V ★3）输出电流测量范围 0.10mA—20.00A ★4）测量精度 ±(0.25%×显示值+0.25%×量程值) ★5）下降到设定电流的时间范围0.1-999.9s 23.2过充切断测试 输入由外配交流电源供电 ★1）电压测量范围 DC 5.0-600.0V ★2）电流测量范围 0.10mA—20.00A ★3）测量精度 ±(0.25%×显示值+0.25%×量程值) ★4）充电量范围 0～9999Ah ★5）测试时间范围 0.1-999.9s 23.3延时切断测试 输入由外配交流电源供电 ★1）电压测量范围 DC 5.0-600.0V ★2）电流测量范围 0.10mA—20.00A ★3）测量精度 ±(0.25%×显示值+0.25%×量程值) ★4）切断时间范围 0.1-999.9s 23.4直流电子负载 ★1）负载电压范围 1-150V ★2）负载电流范围 0-240A ★3）负载功率 6000W ★4）负载电阻 0.1Ω-10000Ω ★5）基本精度 ±0.2%F.S. 备注：设备参数范围可调，检验设备须满足GB 42296-2022及国家标准第1号修改单检验项目的检测要求。 | 19项 |
| 24 | 耐热/球压 | ★(1)球直径：5mm (R2.5mm) ★(2)总试验压力：20N±0.2N ★(3)样品支座：直径 50mm、长度 100mm 实心不锈钢圆柱体 ★(4)制作材料：全部采用不锈钢材料 备注：设备参数范围可调，检验设备须满足GB 42296-2022及国家标准第1号修改单检验项目的检测要求。 | 4项 |
| 25 | 针焰（按键） | ★1）针眼燃烧器不锈钢，内孔 0.5mm ± 0.1mm ，外径 ≤ 0.9mm ，长 ≥ 35mm ★2）燃烧器角度 可垂直 ( 调节和测量火焰高度时 ) 和倾斜 45°( 试验时 ) ★3）引燃铺垫层 厚 10mm 白松木板，覆 12g /m 2 ～ 30g /m 2 标准绢纸，离火焰施加处下 200mm ± 5mm ★4）施燃气体 95% 丁烷气 ( 基准气 ) ，也可使用丙烷气 ★5）燃气焰温梯度 100℃ ± 2℃ ～ 700℃ ± 3℃ ( 室温～ 999℃ ) ， 23.5s±1.0s(1s ～ 999.9s) ★6）火焰高度 12mm ± 1mm ( 可调节 ) ★7）施燃时间 5s,10s,20s,30s,60s,120s -1 +0 s(1s ～ 999.9s 数显可预置 ) ★8）持燃时间 1s ～ 999.9s( 数显，可手动暂停保持数显 ) ★9）试验空间 ≥ 0.5m 3 ，背景黑色 或者1m 3 ★10）焰温传感器 φ 4mm ， 0.58± 0.01g ，配 K 型 0.5mm 绝缘式铠装电偶，铠装套耐热 1100℃ 备注：设备参数范围可调，检验设备须满足GB 42296-2022及国家标准第1号修改单检验项目的检测要求。 | 10项 |
| 26 | 电池针刺试验机 | 1）最大试件：300×300×300mm可调 2）测试空间：大于400W×400D×400H mm ★3）耐高温钢针：φ5mm 4）针尖距离下部：放电池的平面高度为400mm ★5）穿刺速度：以0~40mm/s的速度（可调），从垂直于蓄电池极板的方向贯穿刺入电池后，（针停留在电池中1min~6hour，时间可控）自动从电池中拔出，易卸易装。 ★6）速度调节：手动调节 或者自动调节 ★7）贯穿力：13kn （1.3吨） ★8）视窗尺寸：200×200mm（10mm厚双层防爆玻璃，加装防护钢网） 9）防爆要求：底下装有四个万向滑轮，可自由移动；在箱体底部后上方安装泄压装置，当压力到达压力开关的压力时，压力阀泄压。 ★10）排气风扇口：直径250mm ★11）使用电源：AC 380V±10% 50HZ或者AC 220V±10% 50HZ 12）传动方式：液压（或油压）传动 13）内箱材质：内层耐腐蚀不锈钢厚≥1mm。 14）外箱材质：冷轧钢板厚≥1mm 15）延时功能：0~9999秒可设置 16）功率：1.5~3KW 17）数据采集：钨钢针刺在电池里时，采集电池的温度波动和电池的电压。 18）所有的数据均通过电脑以Excel文档方式保存打印。 备注：设备参数范围可调，检验设备须满足GB/T 22199-2017、GB 43854-2024检验项目的检测要求。 | 18项 |
| 27 | 静电放电试验装置 | ★1）输出电压 0.2～20kV±5% 或 0.2～30kV±5% 2）操作方式 7.0英寸全彩触摸屏操控 3）主菜单 IEC标准 、用户、编程模式、电压渐升模式 4）峰值电压显示 实时监测并显示输出电压 5）输出电压极性 正、负、正/负交替 ★6）储能电容 150pF ★7）放电电阻 330Ω ★8）放电电流上升时间 0.8ns±0.25% ★9）第一峰峰值电流（±10%） 2kV 时 7.5A 、4kV时 15.0A 、6kV 时 22.5A、8kV时 30.0A 30ns 时的电流值（±30%） 2kV 时 4.0A 、4kV 时 8.0A、6kV 时 12.0A 、8kV 时 16.0A 60ns 时的电流值（±30%） 2kV 时 2.0A 、4kV 时 4.0A、6kV 时 6.0A、8kV 时 8.0A ★10）空气放电保持时间 ≥5s 11）放电模式 接触放电、空气放电 12）放电方式 单次放电、连续放电 ★13）触发模式 自动、枪控、单次放电，20pps , 智能扫描 ★14）放电间隔时间 0.05~9.99s ★15）放电次数 1~9999C ★16）设备工作电源 AC220V±10%, 50/60Hz ★17）环境温度 15℃～35℃ 备注：设备参数范围可调，检验设备须满足GB/T 22199-2017、GB 43854-2024检验项目的检测要求。 | 17项 |
| 28 | 电池挤压试验机 | ★1）最大挤压压力：≤30kN ★2）最大相对挤压行程（可调节）：≤300 mm ★3）挤压动力：伺服驱动； ★4）挤压速度调节：0.1-25mm/s设置； ★5）挤压保持时间：9999秒； ★6）最大的试验样品尺寸：400×400×300mm（该尺寸以下样品均适用，圆柱形由乙方搭配固定夹具） 7）测试空间（长×宽×高）：不小于600×600×600mm。 8）视窗尺寸：450╳450mm（8-10mm厚双层防爆玻璃）； 9）排气风扇口: 直径200mm(箱体后侧装有排气扇)； 10）补风口：箱体左侧开有两个直径50mm补风口(也可用于测量电压等) ； 11）数据采集：从实验开始至结束，采集电池的温度波动和电池的电压，1路温度采集、1路电压采集； ★12）电压采集：电压范围0-100V，分辨率0.01V，精度：±0.5%F.S； ★13）温度采集：温度范围 -50-1300℃，分辨率0.1℃；精度±1℃； 14）试验停止条件：可自由组合选择压力截止、形变截止、电压截止。触发任一条件试验截止。 15）数据显示与导出：实时电压、温度与针刺挤压力的试验数据可通过试验设备上的触摸显示屏，试验数据以TXT形式存储，可通过USB插口导出。 备注：设备参数范围可调，检验设备须满足GB/T 22199-2017、GB 43854-2024检验项目的检测要求。 | 15项 |
| 29 | 电流记录仪 | ★1）工作电压：AC 220V±5% 50HZ±1% ★2）电极输出试验电压：AC40-50V 3）适用于在空气环境0-40度，相对湿度≤80%无明显振动及腐蚀性气体之场所。 备注：设备参数范围可调，检验设备须满足GB 42295-2022及国家标准第1号修改单检验项目的检测要求。 | 3项 |
| 30 | 指示电源 | ★1）工作电压：AC 220V±5% 50HZ±1% ★2）电极输出试验电压：AC40-50V 3）适用于在空气环境0-40度，相对湿度≤80%无明显振动及腐蚀性气体之场所。 备注：设备参数范围可调，检验设备须满足GB 17761-2024检验项目的检测要求。 | 3项 |

备注：以上30种货物供货时提供省级法定计量机构出具的检定证书/校准证书。

①带“★”号的技术参数为重要参数，共139项；

- ②不带“★”号的技术参数为一般参数，共49项。