尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）儿童康复设备一批采购项目

招标文件

采购编号：尉财公开采购2026-23

| 采购人： | 尉氏县中心医院 （尉氏县第三医共体总医院） |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 河南恒展工程咨询有限公司 |
| 日期： | 二〇二六年九月 |

目  录

第一章 投标邀请	4

第二章 投标人须知	8

第三章 资格审查	28

第四章 评标办法（综合评分法）	29

第五章 合同	36

第六章 招标项目需求及技术要求	41

第七章 投标文件资格审查文件册通用格式	87

一、 投标人资格声明函	89

二、 投标人基本情况	90

三、 投标人资格证明文件	91

第八章 投标文件通用格式	93

一、法定代表人身份证明	95

一、 法定代表人授权委托书	96

二、 投标书	97

三、 投标承诺函	98

四、 投标报价表格	99

(一) 开标一览表	99

(二) 投标报价一览表	100

(三) 备件、专用工具和消耗品价格表	101

(四) 货物分项报价一览表	102

五、 商务和技术偏差表	103

六、 售后服务计划	105

七、 投标人及投标产品简介	106

八、 投标人提供的其他优惠条件	107

九、 反商业贿赂承诺书	108

十、 中小企业声明函	109

十一、 残疾人福利性单位声明函	111

十二、 监狱企业证明材料	112

十三、 节能产品、环境标志产品明细表	113

十四、 其他资料	115

第一章 投标邀请

尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）儿童康复设备一批采购项目-公开招标公告

项目概况

尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）儿童康复设备一批采购项目招标项目的潜在投标人应在登录开封市公共资源交易信息网 (http://www.kfsggzyjyw.cn)会员系统网上下载获取招标文件，并于2026年10月14日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：尉财公开采购2026-23

2、项目名称：尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）儿童康复设备一批采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1700000.00元

最高限价：1700000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尉财公开采购2026- | 尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）儿童康复设备一批采购项目 | 1700000.00 | 1700000.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）采购儿童康复设备一批，用于提升我院儿童康复诊疗质量与服务能力，具体详见政府采购附件。

5.2交货地点：河南省尉氏县光明路与福星大道交叉口尉氏县中心医院7号楼二楼儿童康复科。

5.3交货期：接采购人通知之日起30个日历天内完成交货及安装调试。

5.4质保期：1年。

5.5质量标准：符合相关的国家标准、行业标准和专业标准。

6、合同履行期限：签订合同之日至质保期满。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求

3.1资格要求：投标产品具有《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号)规定的有效的医疗器械注册证或备案凭证（注：非医疗器械产品可不提供）。投标人为境内生产企业时须具有医疗器械生产许可证（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证）；投标人为代理商时须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（从事第一类医疗器械经营活动的除外）。

3.2信用记录：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单的供应商将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：投标截止时间）。在规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

3.3其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：2026年09月24日至2026年10月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：开封市公共资源交易网（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统网上下载。

3.方式：通过电子交易系统下载。投标单位须注册成为《开封市公共资源交易信息网》会员并取得CA密钥，凭CA密钥登录“政采、工程业务系统”并按网上提示下载招标文件及资料（详见http://www.kfsggzyjyw.cn办事指南-操作规程)。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2026年10月14日09时30分（北京时间）

2.地点：电子投标文件须在投标文件提交的截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。

五、开标时间及地点

1.时间：2026年10月14日09时30分（北京时间）

2.地点：尉氏县公共资源交易中心开标室（尉氏县市民之家六楼）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

2.获取招标文件后，投标人请到开封市公共资源交易信息网（http://www.kfsggzyjyw.cn）登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

3.请投标人时刻关注开封市公共资源交易信息网和公司CA密钥推送消息。

4.本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场提交原件资料、无需到尉氏县公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

5.递交质疑或投诉的方式及地址

（1）线上：

根据汴公管办〔2020〕13号文件规定，投标人需在“开封市公共资源交易信息网”交易系统中提出质疑（异议）与投诉，招标人或招标代理机构在规定时间内进行回复，各投标人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。

递交地址:《开封市公共资源交易信息网》会员投标系统中本项目“质询信息”位置线上直接提起。(如有疑问可拨打服务电话咨询0371-23859291)
   （2）线下：
    行政监督部门受理投诉的联系方式:
    监督部门: 尉氏县财政局政府采购办公室
    地址：尉州大道中段财政局413室
    联系人:郭先生
    联系方式:0371-27997349

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）

地址：尉氏县福星大道与光明路交叉口

联系人：卢先生

联系方式：0371-22276908

2.采购代理机构信息

名称：河南恒展工程咨询有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）龙湖中环北路北、龙津路东启迪科技城启创园一期2号楼

联系人：李逸飞

联系方式：18137826685

3.项目联系方式

项目联系人：李逸飞

联系方式：18137826685

- 投标人须知

- 投标人须知前附表

本表关于采购的货物及其伴随服务的具体资料是对投标人须知的补充，如有矛盾，应以本表为准，此表中“※”为投标人必须满足的条件，如不满足，可能导致投标无效。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 名称：尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院） 地址：尉氏县福星大道与光明路交叉口 联系人：卢先生 联系方式：0371-22276908 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 名称：河南恒展工程咨询有限公司 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）龙湖中环北路北、龙津路东启迪科技城启创园一期2号楼 联系人：李逸飞 联系方式：18137826685 |
| 1.2.3 | 项目名称及采购编号 | 项目名称：尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）儿童康复设备一批采购项目 采购编号：尉财公开采购2026-23 |
| 1.2.4 | 采购范围 | 尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）采购儿童康复设备一批，用于提升我院儿童康复诊疗质量与服务能力，具体详见政府采购附件。 |
| 1.2.5 | 资金来源及预算金额 | 资金来源：财政资金 预算金额：1700000.00元 最高限价：1700000.00元 |
| 1.2.6 | 交货期 | ※接采购人通知之日起30个日历天内完成交货及安装调试。 |
| 1.2.7 | 交货地点 | ※河南省尉氏县光明路与福星大道交叉口尉氏县中心医院7号楼二楼儿童康复科 |
| 1.2.8 | 质保期 | ※1年。 |
| 1.2.9 | 质量标准 | ※符合相关的国家标准、行业标准和专业标准 |
| 1.2.10 | 投标人资格要求 | ※1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定(投标人参加投标时，1.2-1.5项内容按照规定提供相关声明函，详见投标文件格式 ） 1.1 具有独立承担民事责任的能力。 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 ※2.落实政府采购政策满足的资格要求：无 ※3.根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第二款和项目特点规定的其他资质条件： 3.1资格要求：投标产品具有《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号)规定的有效的医疗器械注册证或备案凭证（注：非医疗器械产品可不提供）。投标人为境内生产企业时须具有医疗器械生产许可证（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证）；投标人为代理商时须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（从事第一类医疗器械经营活动的除外）。 3.2信用记录：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单的供应商将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：投标截止时间）。在规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。 3.3其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 1.2.11 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.4.1 | 现场考察 | 不组织 |
| 1.4.5 | 答 疑 会 | 不召开 |
| 1.5.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.6 | 样品 | 否 |
| 1.11.1 | 实质性偏差 | 不允许实质性偏差，技术参数偏差详见评标办法 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标截止时间前 15 日 |
|  |  | 形式：在开封市公共资源交易中心交易平台系统提出 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过开封市公共资源交易中心平台发布，请登录“开封市公共资源交易中心平台网站”，凭企业CA锁下载招标文件澄清。 （提醒：各投标人应在下载招标文件后，应及时关注开封市公共资源交易中心平台交易平台系统中是否发布本项目招标文件补充文件等资料，并自行下载，如由于投标人未看到未及时下载文件资料而带来的风险，采购人不承担任何责任。） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 在开封市公共资源交易中心平台交易平台通知并默认收到 |
| 2.3.2 | 招标文件修改发出的形式 | 通过开封市公共资源交易中心平台发布，请登录“开封市公共资源交易中心平台网站”，凭企业CA锁下载招标文件修改。 （提醒：各投标人应在下载招标文件后，应及时关注开封市公共资源交易中心平台交易平台系统中是否发布本项目招标文件补充文件等资料，并自行下载，如由于投标人未看到未及时下载文件资料而带来的风险，采购人不承担任何责任。） |
| 2.3.3 | 投标人确认收到招标文件修改 | 在开封市公共资源交易中心平台交易平台通知并默认收到 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 不要求，根据豫财购[2019]4号文件的相关规定，本次招标不收取投标保证金，需提供投标承诺函。 |
| 3.6.1 | 投标有效期 | ※递交投标文件的截止之日起90日历天 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封、签署及电子投标文件加密要求 | 电子投标文件（投标文件）签章要求： 按照招标文件中要求投标文件采用单位和个人数字证书，在相应位置加盖电子签章；（法定代表人身份证明书或授权委托书，以及投标文件签署、签字、签章及内容均应符合格式要求，否则投标文件无效。） |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2026年10月14日09时30分（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点及方式 | 递交投标文件地点：开封市公共资源交易中心（http://www.kfsggzyjyw.cn）网站。 递交投标文件方式：电子投标文件上传。 上传电子文件的要求：投标人（供应商）须使用电子交易系统提供的投标文件制作工具进行电子投标文件的制作，并按要求上传经CA锁签章和加密的电子投标文件（*.hntf 格式）。 |
| 5.1.1 | 开标时间和开标地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：开封市尉氏县公共资源交易中心开标室（远程开标） |
| 5.2.1 | 资格审查 | 由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查，资格审查人员由采购人或采购代理机人员共1人（含）以上单数组成。 |
| 5.3.1 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取 |
| 5.3.4 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 评标委员会推荐中标候选人的人数：按综合评分由高到低的顺序推荐3名 |
| 6.4.1 | 履约保证金 | 不要求 |
| 9.1 | 是否采用电子招标投标 | 是 |
| 9.2 | 其他 | - 代理费用收取方式及标准：参照豫招协[2023]002号河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知，以预算金额为计算基数，采购代理服务费由中标人支付。 - 代理服务费金额：25400元 招标代理费转账账户： 开户名称：河南恒展工程咨询有限公司 开户银行：中国民生银行股份有限公司郑州花园路支行 账号:156527695 转账备注：项目名称+招标代理服务费（可简写） - 2.采购资金的支付方式、时间（付款方式）：乙方安装调试完毕且经甲方正式验收合格并正常使用后，支付合同总价款的30%；安装调试验收合格半年之后使用过程中无质量问题，支付合同总价款的60%，两年后支付合同总价款的10%。 - 3.履约验收要求：符合招标文件和投标文件的要求。 4.投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令94号）以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期不再接收。接收质疑函联系部门：河南恒展工程咨询有限公司；联系电话：18137826685；通讯地址：郑州市中原区伏牛路金帝大厦23楼。在法定质疑期内投标人针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。 5.本项目中标公告将同时在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。 6.中标人与采购人签订合同后，将合同副本原件报采购代理机构备案。 7.采购人或采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 8.为落实河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知（豫财办﹝2020﹞33号），中标人可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，具体详见附件。 9.商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定。 10.本项目采购标的属于工业行业。 11.招标控制价（含税）: 大写：人民币壹佰柒拾万元整 小写：1700000.0元 报价高于招标控制价的视为无效报价，其投标予以拒绝。 12.“硬件特征码一致”所造成的后果 12.1投标人必须在投标文件中作出如下承诺：“我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因‘硬件特征码一致’所造成的不良后果”。 12.2对于被认定为“硬件特征码一致”的投标人，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。 13.根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号）的规定：供应商(投标人)向采购人（招标人） 、采购代理机构（招标代理机构） 提出质疑(异议) 的方式为线上提起，并在规定时间内对供应商(投标人)的质疑进行回复。 14.各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 |

1.总则

  - 适用范围

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标，本招标文件仅适用于本次招标文件中所述的货物及其伴随的服务。

    - 本招标文件的解释权归采购人所有。

  - 招标项目概况

    - 采购人：投标人须知前附表中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

    - 采购代理机构：受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

    - 项目名称及采购编号：见投标人须知前附表。

    - 本次采购范围：见投标人须知前附表。

    - 资金来源及预算金额：见投标人须知前附表。

    - 交货期：见投标人须知前附表。

    - 交货地点：见投标人须知前附表。

    - 质保期：见投标人须知前附表。

    - 质量标准：见投标人须知前附表。

    - 合格投标人

- 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 具有完善的售后服务体系，并能承担招标项目的供货和相关服务的企业；

- 已通过正规渠道获得本项目的招标文件；

- 未被依法暂停或者取消投标资格；

- 未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 投标人须知前附表规定的其他条件。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.2.10项和投标人 须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

- 联合体各方应签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议书作为投标文件的一部分内容提交。

- 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标的，联合体协议书中应明确小型、微型企业在联合体投标中所占合同总金额的比例。

- 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

- 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 若联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。若联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

- 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 为本招标项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

- 为本招标项目的招标代理机构；

- 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取中标，或在投标中弄虚作假的；

- 法律法规规定的其他情形。

    - 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

    - 投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

  - 投标费用

    - 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 现场考察或答疑会

    - 现场考察：投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。部分投标人未按时参加现场考察的，不影响现场考察的正常进行。

    - 投标人现场考察发生的费用自理。

    - 除采购人的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

    - 采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

    - 答疑会：见投标人须知前附表。

  - 分包

    - 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

    - 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

    - 接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 样品

投标人须知前附表规定要求投标人提供样品的，样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、检测机构的要求、检测内容及样品的保管、封存等见投标人须知前附表。样品的评审方法和评审标准以评标办法为准。

  - 投标语言

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 投标文件计量单位

除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量标准单位。

  - 投标货币

除非另有规定，投标人提供的所有服务用人民币报价。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

  - 响应和偏差

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

    - 允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

    - 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 2.招标文件

  - 2.1招标文件的构成

    - 2.1.1招标文件用以阐明本次招标的货物及其伴随的服务要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标办法

- 合同

- 招标项目需求及技术要求

- 投标文件资格审查文件册通用格式

- 投标文件通用格式

    - 2.1.2投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或认定为投标无效的风险。

    - 2.1.3投标人制作投标文件时应充分完整理解招标文件的整体要求。

    - 2.1.4根据本章第1.4款、第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

  - 2.2招标文件的澄清

    - 2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

    - 2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，同时在原公告媒体发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

    - 2.2.4除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对招标文件完全认可。

  - 2.3招标文件的修改

    - 2.3.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改，但不得改变采购标的和资格条件，修改的内容为招标文件的组成部分。

    - 2.3.2采购人或采购代理机构以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人，同时在原公告媒体发布变更公告。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 2.3.3投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人 ，确认已收到该修改。

- 3.投标文件的编写

  - 3.1投标文件的组成

    - 3.1.1投标文件包括下列部分：

投标文件资格审查文件册组成

- 投标人资格声明函

- 投标人基本情况

- 投标人资格证明文件

投标文件组成

- 法定代表人身份证明或授权委托书

- 投标书

- 投标承诺函

- 投标报价表格

1）开标一览表

2）投标报价一览表

3）备件、专用工具和消耗品价格表

4）货物分项报价一览表

- 商务和技术偏差表

- 售后服务计划

- 投标人及投标产品简介

- 投标人提供的其他优惠条件

- 反商业贿赂承诺书

- 中小企业声明函（如有）

- 残疾人福利性单位声明函（如有）

- 监狱企业证明材料（如有）

- 节能产品、环境标志产品明细表（如有）

- 其他资料

    - 3.1.2投标文件应与招标文件的投标文件格式次序一一对应。

    - 3.1.3招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元，投标人必须按此分包编制投标文件，提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应予以认定为投标无效。

  - 3.2投标报价

    - 3.2.1投标报价为目的地交货价（含货物运输、安装调试培训、售后服务费用等所有费用）。投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。

    - 3.2.2投标总报价应是采购人指定地点交货的，包括基于交货或提供服务前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、安装费、检验费以及伴随的消耗材料、备品备件和其它服务费总报价。投标报价一览表是将总报价进行分解，各项报价应准确填入投标报价一览表相应栏内。未填入报价项目评标委员会可以认定为已包含在总报价，也可能做出对投标人不利的判断，后果由投标人自行承担。

    - 3.2.3投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

    - 3.2.4投标报价应完全包括招标文件规定的全部货物及其伴随的服务范围，不得任意分割或合并所规定的货物及其伴随的服务分项。

    - 3.2.5投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标。

    - 3.2.6投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。最低投标报价并不意味着一定中标。

  - 3.3投标人资格的证明文件

依据投标人须知前附表中的要求提交相应的资格证明文件，作为投标文件资格审查册的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

  - 3.4投标人技术证明文件

    - 3.4.1投标人应提交证明其拟供货物及伴随服务符合招标文件规定的技术证明文件，作为投标文件的一部分。

    - 3.4.2在投标文件中应说明各项货物名称、数量、单价、规格型号等。

    - 3.4.3证明文件可以是文字资料、图纸和数据。

  - 3.5投标保证金（本项目不要求缴纳投标保证金）

  - 3.6投标有效期

    - 3.6.1投标有效期见投标人须知前附表，从递交投标文件的截止之日起算。

    - 3.6.2投标文件应自递交投标文件的截止之日起，在投标人须知前附表规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为非响应投标而予以拒绝。

    - 3.6.3在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标。

  - 3.7投标文件编制

    - 3.7.1投标文件应按第七章“投标文件资格审查册通用格式”、第八章“投标文件通用格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，开标一览表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

    - 3.7.2投标文件应当对招标文件有关投标有效期、采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。

3.7.4 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

- 4.投标

  - 4.1投标文件的密封、签署和盖章

4.1.1签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2未按本章第4.1.1项要求加密、签署和盖章的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

  - 4.2投标文件的递交

    - 4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.2.3投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.4逾期送达的投标文件或未按规定加密的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

  - 4.3投标文件的修改和撤回

    - 4.3.1递交投标文件以后，如果投标人进行修改或撤回投标的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达投标文件递交地点，提出的书面申请应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。修改内容为投标文件的组成部分，投标人对投标文件的修改应按本须知规定编制、密封、标记，并标明“修改”字样。

    - 4.3.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

    - 4.3.3从投标截止时间至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标文件。

- 5.开标、资格审查与评标

  - 5.1开标

    - 5.1.1采购代理机构在投标人须知前附表中规定的时间和地点组织公开开标。投标人不足3家的，不得开标。开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人参加。

    - 5.1.2开标程序：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密；

（4）参加开标的各投标人代表和相关工作人员对开标记录表线上确认；

（5）开标结束。

    - 5.1.3投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

    - 5.1.4投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 5.2资格审查工作

    - 5.2.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

  - 5.3评标工作

    - 5.3.1评标委员会

- 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，对所有投标人的投标文件进行审评，并按评标办法规定的方式推荐出投标人须知前附表中载明数量的中标候选人。

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。对采购预算金额在1000万元以上或技术复杂或社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

- 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的情形除外。

- 采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

- 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

    - 5.3.2评标委员会及其成员不得有下列行为：

- 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

- 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的除外）；

- 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

- 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

- 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

- 记录、复制或者带走任何评标资料；

- 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有本章第5.3.2项第（1）至（5）目行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

    - 5.3.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

    - 5.3.4评标

- 评标委员会按照第四章评标办法规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章评标办法没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

  - 5.4保密及其它注意事项

    - 5.4.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

    - 5.4.2评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

    - 5.4.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

    - 5.4.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

    - 5.4.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

    - 5.4.6评标结束后，投标文件概不退还。

- 6.授予合同

  - 6.1中标公告

    - 6.1.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

    - 6.1.2采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。公告期限为1个工作日。

    - 6.1.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

    - 6.1.4中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标投标人的《中小企业声明函》。

    - 6.1.5各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内，按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

  - 6.2采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

  - 6.3中标通知书

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

  - 6.4履约保证金

    - 6.4.1中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第五章“合同”规定的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。履约保证金为中标或成交价的5%。

    - 6.4.2中标人不能按本章第6.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 6.5签订合同

    - 6.5.1采购人应当自中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

    - 6.5.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

    - 6.5.3招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

    - 6.5.4如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。对违约方收取中标金额2%的违约金。

    - 6.5.5政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

    - 6.5.6如中标人不按本章第6.5.1项约定签订合同，采购人将报请取消其中标决定。采购人可在中标候选人中重新选定中标人或者重新招标。

- 7.信用记录

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单的供应商将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：投标截止时间）。在规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

- 8.政府采购政策

  - 8.1投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购品目清单》、《节能产品政府采购品目清单》内，且具国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（投标人必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予投标人在评标办法中规定的标准分值进行加分评审。

  - 8.2如投标产品属于财政部和国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品的，投标人必须提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件。

  - 8.3采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准，并提供相关证明材料。

  - 8.4优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、审批手续。

  - 8.5促进中小型企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对货物由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审（监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业）。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评标过程中不予认可；参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未填写残疾人福利性单位声明函的在评标过程中不予认可；参加政府采购活动的监狱企业，未提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的不予认可。

  - 8.6开源节流，执行低价优先的采购政策规定。

- 8.7 关于推动解决政府采购异常低价问题的通知

- 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

- 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- 9.需要补充的其他内容

  - 9.1需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件1：

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

- 企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件2：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三章  资格审查

资格审查前附表

| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查标准 | 投标人名称 | 与营业执照（如有）一致 |
|  | 营业执照或其他证明材料 | 具备有效的营业执照或其他证明材料 |
|  | 信用记录 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.10项规定 |
|  | 财务报告 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.10项规定 |
|  | 纳税要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.10项规定 |
|  | 社会保险要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.10项规定 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.10项规定 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.10项规定 |
|  | 《医疗器械生产许可证》或备案凭证（制造商提供）；《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》（经销商提供） | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.10项规定 |
|  | 医疗器械注册证或备案凭证 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.10项规定 |
|  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.10项规定 |

- 资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

- 资格审查标准

资格审查标准：见资格审查前附表。

- 资格审查程序

资格审查人员依据本章资格审查前附表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查人员应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。

第四章  评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | 符合性审查标准 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章的 |
|  |  |  | 投标承诺函 | 按照招标文件的规定提交投标承诺函的 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  |  | 投标报价 | 报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的 |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.4项规定 |
|  |  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.6项规定 |
|  |  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.7项规定 |
|  |  |  | 质保期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.8项规定 |
|  |  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.9项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.6.1项规定 |
|  |  |  | 标书雷同性分析 | 不同投标人的投标文件制作机器码不能一致 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) | 报价得分：30分 技术部分：50分 综合部分：20分 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2（1） | 报价得分（30分） |  | 投标报价评分标准 | 价格扣除： 投标人所投标的货物由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》，中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号。 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业。 评标报价=投标报价-投标报价×10% 同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱、残疾人福利性企业投标价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| 2.2.2（2） | 技术部分（50分） |  | 投标主要设备技术指标的响应程度：20分 | 投标货物的技术参数、技术性能满足招标文件要求得20分。其中★代表必须满足的，▲代表重要参数，有一项不满足在满分20分的基础上扣0.5分，其余部分每有一项不满足扣0.05分，扣完为止。 注：投标人按照招标文件的要求对采购需求逐条响应并在偏差表中逐条填写。 |
|  |  |  | 设备制造工艺、稳定性：8分 | 根据项目特性结合各投标设备制造工艺、稳定性等进行打分： 投标产品制造工艺、稳定性好，安全性（操作维修安全等）高的得8分； 投标产品制造工艺、稳定性较好，安全性（操作维修安全等）较高的得5分； 投标产品制造工艺、稳定性、安全性（操作维修安全等）一般的得3分。 投标产品制造工艺、稳定性、安全性（操作维修安全等）差的得 0分。 |
|  |  |  | 供货方案：8分 | 有详细的供货方案，且具有详细可行的实施计划和明确的工作流程，措施完整，优于采购需求的，得8分。 有较详细的供货方案，且具有较为详细可行的实施计划和的工作流程，措施较完整，满足采购需求，得5分。 有较详细的供货方案，但实施计划和的工作流程一般，基本满足采购需求，得3分。 供货方案不完整，实施计划和工作流程不可行，得1分。 缺项得0分。 |
|  |  |  | 安装、调试方案：8分 | 设备安装调试、试运行测试、运行维护等内容描述完善、详细，优于采购需求的，得8分。 设备安装调试、试运行测试、运行维护等内容描述较完善、详细，满足采购需求的，得5分。 设备安装调试、试运行测试、运行维护等内容描述基本完善、详细，基本满足采购需求的，得3分。 设备安装调试、试运行测试、运行维护等内容描述不完善、详细的，得1分。 缺项得0分。 |
|  |  |  | 备品备件：6分 | - 备品备件保障措施考虑周全、高效、可行，完全满足项目要求的，得6分； - 缺乏针对性和可靠、有效的技术组织措施的，基本能够满足项目要求的，得3分； 备品备件不完整，不能满足项目要求的得1分； 缺项得0分。 |
| 2.2.2（3） | 综合部分（20分） |  | 类似业绩：5分 | 提供2022年1月1日以来类似业绩证明材料，每提供1份得2.5分，最高得5分，没有不得分（须提供成交或中标通知书、合同扫描件，以合同签订时间为准）。 |
|  |  |  | 质保期：2分 | 在满足招标文件的基础上，每延长一年，加1分，最多加2分。 |
|  |  |  | 质保期内保证措施：6分 | 质保期内质量保证措施完整、详细，且可行，优于采购需求的，得6分。 质保期内质量保证措施较完整、详细，较可行，满足采购需求的，得4分。 质保期内质量保证措施较完整、详细，可行性一般，基本满足采购需求的，得2分。 质保期内质量保证措施不完整、详细，可行性差的，得1分。 缺项得0分。 |
|  |  |  | 售后服务方案：6分 | 售后服务方案合理、内容详实、售后服务人员配备合理，售后服务计划可行，故障响应时间迅速，售后服务设备实用，优于采购需求的，得6分。 售后服务方案较合理、内容较详实、售后服务人员配备较合理，售后服务计划可行，故障响应时间及时，售后服务设备较实用，满足采购需求的，得 4分。 售后服务方案一般、内容表述一般、售后服务人员配备不合理，售后服务计划简单，故障响应长，售后服务设备一般，基本满足采购需求的，得 2 分。 售后服务方案不合理、内容表述不合理、售后服务人员配备不合理，售后服务计划简单，售后服务设备不合理得 1分。 缺项得 0 分。 |
|  |  |  | 节能清单产品：0.5分 | 所投产品如为节能产品政府采购品目清单内非政府强制采购节能产品的，每有一项加0.5分，最多加0.5分。 投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。 |
|  |  |  | 环保清单产品：0.5分 | 所投产品如为环境标志产品政府采购品目清单内的产品，每有一项加0.5分，最多加0.5分。 投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。 |
| 注：1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 2.非单一产品采购项目，招标文件中在第 六 章中载明了核心产品，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 3. 多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 |  |  |  |  |

1.评标办法

本次招标采用综合评分法评标，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分由高到低顺序推荐为中标候选人的评审方法。

2.评审标准

2.1 符合性评审

符合性审查标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 技术部分：见评标办法前附表；

- 综合部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 技术评分标准：见评标办法前附表；

- 综合评分标准：见评标办法前附表；

3.评审程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据本章评标办法前附表规定的标准，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

3.1.1 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，投标人不确认的，其投标无效。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章评标方法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。

- 按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

- 按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

- 按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除采购人授权直接确定中标人外，评标委员会按照各评委综合评分的算术平均值得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 合同

销售合同

买方(甲方)：尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）

卖方(乙方)：

签订时间：2025年  月   日

经买、卖双方友好协商，就  尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）儿童康复设备一批采购项目 有关事宜达成如下协议：

一、产品明细

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产地 | 型号/规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上单价含以上价格含税、运输费、装卸费用、搬运上楼费、安装调试培训费等全部费用，合同总价为：¥： （大写： ）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、包装标准、要求及费用承担

1.乙方提供制造商原厂包装，包装费用由乙方承担，但货物包装应符合国家法律、法规及规范性文件的规定。

2.乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。乙方应承担包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任及费用。如运输完毕后，包装需要返还的，由乙方自行负责并承担全部费用。

3.对属医疗器械或消毒产品管理的产品，乙方提供的全部产品的包装上必须有符合《医疗器械说明书和标签管理规定》《消毒产品标签说明书通用要求》等国家规定的中文标识、中文警示说明、图形、符号以及其他相关内容，否则，以不合格产品处理。

三、付款方式和期限

1、结算依据：合同、卖方销售全额发票、买方出具的验收报告。

2、结算方式：

（1）采购资金的支付方式、时间（付款方式）：乙方安装调试完毕且经甲方正式验收合格并正常使用后，支付合同总价款的30%；安装调试验收合格半年之后使用过程中无质量问题，支付合同总价款的60%，两年后支付合同总价款的10%。

（2）合同签署后，卖方应按照合同约定时间将全部设备运送至买方指定地点完成安装调试并经买方验收合格。

3、除卖方另有书面申请，买方应将所有款项汇入以下指定帐号，否则视为买方未支付货款。

4、卖方指定收款账户如下：

开户名称：

开户银行：                 账    号：

四、交货方式和交货地点

1、卖方于接到医院通知且场地符合条件后    日内交货(如有特殊情况，以买方通知送货时间为准)。卖方完成产品安装、调试等工作，并经买方验收合格后视为卖方交货。

2、交货地点:  买方指定地点 。设备的运费及装卸费用由卖方承担。

五、安装调试与培训及验收方式

1.初步验收

1.1乙方交付的产品应当符合本合同第二条约定的质量标准；除上述标准外，乙方在向甲方交货时一并提供该批次产品的质量合格证明文件。

1.2本合同项下设备由乙方运至甲方交货地点后，甲方与乙方代表人员现场共同依据采购合同和货物装箱清单进行到货的初步验收。在核对包装箱数量无误及外包装无损伤后，开箱查验设备和配套附件的数量、外观、标签标识等，甲、乙双方确认无误且经甲方同意后，乙方开始就位、安装。若装箱数量与装箱清单不符或设备有损坏，乙方应在20日内补足和更换。

2.乙方在接到甲方的安装、调试通知后，按本合同约定的期限将设备安装、调试完毕。

3.经安装调试，设备运行正常，乙方提出验收申请后，甲方于5个工作日内组织正式验收。经甲方验收验证，设备的功能、性能、配置要求符合本合同以及临床诊疗的要求，甲方出具验收合格的书面文件，方为正式验收合格。

4.若乙方安装设备需要向相关行政机关办理审批、验收等手续的，由乙方负责办理并承担费用，且由相关行政机关审批、验收通过并经甲方最终验收合格后，方为最终验收合格。

5.如果乙方提供的产品不能通过验收，甲方有权选择要求乙方整改，乙方应当于收到甲方通知后20日内免费整改完毕并承担逾期交付的违约责任。甲方亦有权退货和解除本合同，乙方负责无条件退货并自行将设备运回，相关费用由乙方自行承担，同时乙方需按合同签约总价款的10%向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失赔偿责任。

6.如由于乙方设备质量原因导致设备在安装、调试、使用过程中造成人身或财产损害，由乙方承担全部损害赔偿责任，甲方事先对外承担责任的，甲方有权向乙方全额追偿。

7.甲方对产品进行的初步验收、正式验收，均不视为甲方对乙方所提供产品质量的认可，并不能减轻或免除乙方对所供货物应承担的任何质量责任或违约责任。

六、产品的质量要求

- 1.本合同产品的质量必须符合国家、行业相关标准及产品技术要求，同时需符合本合同约定标准或甲方要求。乙方安装的质量标准应当符合国家、行业或地方的规范标准和操作规程，同时还应符合厂家的安装要求。

- 2.乙方应保证合同项下所供货物是本合同约定的品牌原厂生产、包装、全新、无瑕疵、未使用过的产品，并提供该产品的合格证明文件。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，并且没有因乙方的故意或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在国家现行条件下正常使用可能对甲方（包括第三方）及其财产产生实际或者潜在危害后果的。

- 3.乙方须提供该产品的合格证明文件，进口产品还须提供报关和商检证明材料，其配置应完全符合本合同约定要求，其质量标准不低于投标（响应）文件所承诺的标准。

- 4.乙方对本合同约定的质保期【】年（质保证明须由生产企业或其在国内的一级代理企业出具）。质保时间自设备安装调试完成交付甲方并经甲方正式验收合格之日起计算。如产品使用说明书中约定的质量责任保证期限长于上述免费保修期限的，按照该产品的使用说明书中声明的质量责任保证期限为准。

5、卖方的售后服务电话为：                。

七、售后服务

1.乙方负责对本合同项下设备进行终身维护维修服务：

（1）乙方负责免费对所供产品每6个月进行一次维护保养服务，并向甲方提供维护保养报告；维护保养服务包括对设备进行清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查、以及按产品说明书要求保证设备正常运行的其它维护维修。

（2）对甲方电话或传真咨询系统等通报的使用中的各种问题，乙方应及时进行回复处理，力争电话或其它通信方式解决，最迟答复时间不超过2小时，若需到现场处理，乙方应在24小时内到达甲方现场，并在48小时内修复故障；如在2个工作日无法修复的，乙方应向甲方提供并安装备用设备和配件，以保证甲方正常使用。

（3）质保期内，若乙方在规定的时间内不履行维护维修义务，甲方有权聘请第三方相关维修人员对设备进行维护维修，并有权向乙方追偿因此产生的全部费用，乙方质保/保修责任不发生转移，所产生的费用由乙方承担，乙方同意认可甲方自行处理或者委托第三方处理的费用有可能会高于乙方自行处理费用。

（4）必须为甲方提供原厂全新备件及保养耗材、保障整机性能完好，一旦发现更换的非原厂全新零备件，需立即更换为原厂全新零备件，并需继续履行保修义务。

2.乙方负责免费对甲方系统操作人员进行培训，保证甲方人员掌握设备的使用和保养。乙方应对甲方操作及维修人员进行包括工作原理、主要部件、使用注意事项、维护、操作要领等知识和技术培训，并提供相关技术资料和维修手册等。培训的内容、时间、地点、人员等由甲方确定。

3.乙方应保证经维修后的设备技术和安全指标必须符合该设备经审批备案的产品技术要求。

4.质保期内，因产品质量问题导致设备维修次数累计超过三次或不能正常使用时间累计超过60天，乙方须无条件免费将该设备更换为同品牌同类型同功能的新设备。

5.质保期届满后，乙方上门服务仅收取零配件成本费用。

八、违约责任

1.本合同项下任何一方未能履行其在本合同中所订立之具体义务或承诺，所做出的声明、保证失实或严重有误，则该方应被视为违约；凡本合同相应条款对单项违约责任有约定的，从其约定。违约方承担违约责任后，除本合同被终止、撤销或者解除外，不免除违约方继续履行本合同的义务。

2.如果乙方不存在本合同约定的违约行为，甲方应根据合同约定的付款方式和付款时间及时付款，如不能按合同约定期限付款，每逾期一日，应按照应付未付款项为基数以全国银行间同业拆借中心公布的一年期LPR为标准承担违约金，违约金最高不超过本合同总价款的5%。

3.乙方应根据合同约定的交货期限按时交货或安装调试完成并通过甲方验收，如不能按合同约定交货或安装调试完成的：每逾期一日，向甲方支付本合同总价款的0.4‰的违约金；逾期满20日，甲方有权选择退货并解除本合同，乙方除应退还甲方已经支付的全部货款外，还应按合同总价款的10%向甲方支付违约金。

4.如乙方设备功能配置、质量、安装及售后等未达到本合同约定要求（包括但不限于生产厂家或品牌、规格型号、外观、产品资质、合格证明、功能配置、质量等）或乙方存在任何违反本合同的违约行为时，甲方有权选择解除本合同，乙方除应一次性退还甲方已经支付的货款外，还应按合同总价款的10%向甲方支付违约金，在乙方退清货款后自行将设备运回，相关费用由乙方自行承担。

5.若乙方未按合同约定提供维护维修义务或未按规定提供原厂全新备件及保养耗材的，除应履行第六条第1款（3）和（4）的义务外，还应按合同总价款的10%向甲方支付违约金。

6.若本合同产品对甲方或第三方造成人身或财产损害的，乙方应承担全部赔偿责任。

7.本合同生效后，如任何一方违约，违约方除了承担违约金之外，还要承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、诉讼责任保险费、鉴定费、差旅费等。

九、提出异议的时间和方法

1、买方如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，自交货之日起一月内向卖方提出书面异议。

2、卖方在接到买方书面异议后，应在24小时内作出处理并予以书面说明。

3、买方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十一、争议的解决

1、本合同签属地：开封市尉氏县。执行本合同发生争议，由买、卖双方协商解决。协商不成，双方任意一方有权向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

2、因货物质量问题发生的争议，统一质量技术监督局鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由卖方承担。

十二、其它

1、本合同经买、卖双方法人代表人或授权代理人签字盖章后生效。

2、本合同一式肆份：买方执叁份，卖方执壹份，具有同等法律效力。

买方：                                   卖方：

委托人（签字）：                         委托人（签字）：

签约日期：    年    月    日             签约日期：     年     月    日

(本合同为参考格式，以最终签订合同为准 )

- 招标项目需求及技术要求

一、商务要求

1. 交付的时间和地点

交货期：接采购人通知之日起30个日历天内完成交货及安装调试

交货地点：河南省尉氏县光明路与福星大道交叉口尉氏县中心医院7号楼二楼儿童康复科

质量标准：符合相关的国家标准、行业标准和专业标准

2.包装和运输：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

3.质保期：1年

4.履约验收：符合招标文件和投标文件的要求，满足国家、行业及采购人验收标准。

二、技术要求

1.设备制造工艺、稳定性内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求；

2.供货方案，包括但不限于实施计划、工作流程、供货措施内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求；

3.设备安装调试、试运行测试、运行维护，内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求；

4.备品备件保障措施考虑周全、高效、可行，符合本项目的采购需求。

5.售后服务方案内容、售后服务人员配备、售后服务计划、故障响应时间、售后服务设备，内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求；

6.质保期内保证措施，包括但不限于发生质量问题的应对措施、突发状况发生后的改进措施内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求；

三、核心产品

经颅磁刺激仪为本项目核心产品。

四、技术要求

1、言语障碍评估及康复训练系统

一、技术参数

工作环境

a)环境温度：5℃～40℃；

b)相对湿度：≤85%；

c)大气压力范围：700hPa～1060hPa；

d)使用电源：220V±22V，50Hz±1Hz；

e)输入功率：230VA

配置：

CPU不低于4核心8线程，基础主频≥3.3GHz，三级缓存≥6MB同等或更高性能处理器均可。

患者端：触摸屏显示器（1920X1080）

医生端：显示器（1920X1080）

内存：不低于4G

硬盘内存：不低于512G固态硬盘

多媒体音箱及麦克风1套

工作台尺寸：长1580mm，宽700mm，高1340mm，允差±10%

- 二、产品功能

- 双屏分控显示，操作界面同步，治疗过程中，医生屏幕上实时显示患者屏幕内容，方便医生观察患者操作过程

- 主界面包含评估训练、工作列表、用户管理、快速登记功能

- 辅助功能：系统设置、医师管理、最小化主屏、退出系统

- 系统设置：包括单位、题目类型、题库、人员、参数、康复知识、游戏类型、评估量表、出题类别、自定义添加量表、自定义添加训练内容。

- 具有失语症评估与训练功能；

- 失语症评估功能：具体内容包括名词理解、动词理解、句子理解、名词文字的理解、动词文字的理解、句子文字的理解、口头命令、名词复述、动词复述、句子复述、动作说明、命名、画面说明、漫画说明、列举、名词音读、动词音读、句子音读、文字命令、名词抄写、动词抄写、句子抄写、命名书写、动作描写、画面描写、漫画描写、名词听写、动词听写、句子听写、计算全部30种评估项目，对听理解能力、说话能力、读解能力、书写能力、计算能力进行评估；

- 失语症评估报告：包括患者信息，得分分布情况柱状图，各项目得分状况，听理解能力、说话能力、读解能力、书写能力、计算能力评估结果以及治疗师评语；

- 失语症训练功能：包括语音理解、文字阅读、文字音读、语音复述、文字听写、文字抄写、图片说明、文字听选、漫画说明全部9种训练内容，素材包括句子、名词、动词3大种类

- 具有构音障碍评估与训练功能；

- 构音障碍评估功能：分为单词检查、字检查、音节检查、文章检查，以

- 及构音类似运动（出现声母发音构音障碍时）检查共5种项目,可选择麦克风语音识别和手动确认识别；

- 构音障碍评估报告：包括患者信息、患者的错音、条件、错误方式,发音方式一贯性,错法一贯性,被刺激性,构音类似运动、错误类型以及治疗师评语；

- 构音障碍训练功能：包括声母、韵母以及声韵母组合3类训练方式，每项包括俗语、对话、常用字、常用词语、惯用语5种训练内容。

- 具有认知评估与训练功能；

- 认知评估功能：包括简易精神状态检查量表(MMSE)、长谷川痴呆量表（HDS）、神经行为认知状况测试（NCSE）、MOCA量表、Loewenstein认知功能评定量表；

- 认知评估报告：包括患者信息、方案得分、量表总分、各单元得分、分数描述和治疗师评语；

- 认知训练项目内容：方向识别、感知障碍、沟通障碍、计算、记忆缺损、记忆障碍、结构性失用、空间定位、排序、躯体构图、声音失认、数数、思维逻辑障碍、颜色、肢体使用、注意力障碍、组合共17种训练项目。

- 具有动画认知训练功能：共计10种动画认知训练项目内容：视频内容包括中文童谣、儿童歌曲、儿童游戏、发音教学、成语故事、涂色拼图、百科常识、童话故事、绕口令、认知常识。

- 先知后认模式，避免因地域、文化、教育等客观因素的差异而影响评估与训练的准确度

- 用户信息管理：能够增加、删除、查询每一个患者的病历资料，具有包括姓名、性别、年龄、学历、打印日期、用户编号、评估报告、治疗师姓名以及语言类别，语言种类可选择普通话和不同类别的方言；

- 具有新增病历、归档病历、更新病历功能；

- 素材编辑功能：训练系统具有认知训练方案编辑、构音训练方案编辑，失语症方案编辑功能，可根据实际需要设计训练内容，可添加、选择、输入命名图片，录入提示语音、提示文字、动画片段；

- 精彩的图像显示，栩栩如生的动画表达，真正的人机互动训练模式。使患者体验到互动训练游戏的乐趣，能进行听视觉反馈，在康复训练的快乐中达到言语功能的恢复。

- 出具专业的临床报告：评估报告、训练记录报告、图文报表、导出打印

- 支持国内六大方言，可设置全局默认方言发音，支持在线语音及各方言语音生成

- 语音提醒功能

- 可根据科室使用需求扩展题库设计及增加显示屏；

- 用户可自行添加评估量表及训练方案，并可对量表及方案内题目进行修改

- 支持自定义处方，可将评估量表和训练方案进行组合，提前保存为处方，方便医生使用

- 客观题目自动评分，医生可酌情修改、主观题目由医生主动评分

- 增加儿童卡通元素，对儿童更具有吸引力

- 患者屏幕监控，治疗过程中，医生屏幕上实时显示患者屏幕内容，方便医生观察患者操作过程

- 打印报告中可直接将量表明细打印，方便医生进行诊断。

- 支持物联网功能，可与物联网平台进行连接，医生通过物联网平台可以远程将训练处方下发到设备

- 安全类型：I类、B型应用部分

- 设备具有过电流、过电压保护功能

- 设备通过电磁兼容、性能、安规检测

- 设备使用年限：10年

三、配置

- 1、主机1台

- 2、言语桌1套

3、操作显示屏1台

4、触摸屏显示器1台

5、键盘鼠标1套

6、多媒体音箱及麦克风1套

7、打印机1台

8、说明书1本

数量要求：1

2、产品名称：儿童综合素质测评系统

- 一、功能描述 ：儿童综合素质测评系统整合体格发育、五官保健、心理行为能力评定等百余套专业量表，统一孤独症、多动症、学习困难儿童筛查评估标准；

- 实现孤独症谱系障碍、多动症、学习困难儿童早筛查、早识别、早诊断、早干预，建立专项高危儿童专案管理档案，持续跟踪康复与诊疗效果。

- 二、应用范围 ：儿童保健科、儿童康复科0-18岁儿童

- 三、技术参数

3.1.档案管理：包括儿童基本信息、出生信息、健康疾病史信息，父母亲等监护人信息。

对不同疾病或缺陷类型的儿童进行标签提醒

- 3.2体格测量：对儿童身高、体重、头围、胸围、黄疸、等进行测量并记录。可以对身高、体重、头围、BMI、体格发育进行评价。可以自动给出营养指导建议。可以对早产儿童进行月龄纠正，体格评价根据纠正后的年龄进行评价。评价标准支持WHO2006、WHO2016、国标2005、国标2009、国标2022。

3.3五官保健：口腔保健：口腔检查、龋齿防治、一键填充乳牙、诊断结果、处理意见、健康指导、检查报告、建议模板维护。

眼保健：主诉、眼外观、眼底筛查、屈光视力检查、眼位检查、诊断结果、干预处理、健康指导、检查报告、建议模板维护。

耳鼻保健：鼻部检查、耳部检查、听力检查、诊断结果、干预处理、健康指导、检查报告、建议模板维护。

- 听力筛查：支持听力保健基本信息登记。

3.4量表评估：支持评估量结果快速录入；支持在电脑端采用问答模式录入；支持微信端自助量表填写；支持自助测评机自助测评；支持Windows平板电脑自助测评；自动计算分析量表测评结果并自动给出评估建议。

提供发育筛查类、发育诊断类、能力评定类、语言发育类、行为症状测评类、孤独症评估类、多动症评估类、注意力与学习类、气质与人格评定类、睡眠养育类等量表不低于100个。包括但不限于以下量表：

生长发育监测

1）体格检查（九城市2005版/国内2009版/2022版）

2）体格检查（WHO版2006版/2015版）

3）口腔保健、儿童口腔筛查

4）视力、听力保健、二级视力筛查

5）入园体检/入学体检

6）0-6岁跟踪随访

7）健康测评管理

发育筛查类

1）新生儿20项行为神经测查（NBNA）

2）丹佛发育筛查测验（DDST）

3）0~6岁儿童智能发育筛查测验（DST）

4）绘人测验（DPT）

5）联合瑞文推理测验（CRT）

6）学龄前50项智能筛查

发育诊断类评定

1）0~6岁儿童神经心理发育评估

2）GESELL发育诊断(上海版）

3）GESELL发育诊断(北京版）

4）贝利婴幼儿发展评估（BSID）

5）0~3岁婴幼儿发育评估（CDCC）

认知能力类

1）小韦氏智力测验

2）大韦氏智力测验

3）大韦氏智力测验（北师大版）

4）成人韦氏智力测验

5）韦氏记忆测验

运动功能类

1）0-1岁神经运动检查

2）运动发育量表（Peabody）

3）婴幼儿运动量表（Alberta）

4）神经运动检查量表(INFANIB)

5）日常生活活动能力评定(ADL)

6）粗大运动功能测试（GMFM）

7）精细运动功能测试（FMFM）

语言能力类

1）早期语言发育进程量表（EIMS）

2）图片词汇测试(PPVT)

3）语言发育迟缓检查法（S-S法）

4）象征性游戏（SPT）

5）构音量表

儿童行为类

1）Conners儿童行为问卷（父母用）

2）Conners教师评定量表

3）Conner 行为诊断简易量表

4）Achenbach儿童行为量表(CBCL4-16岁)

5）Achenbach儿童行为量表(CBCL 2-3岁)

睡眠行为与气质评定类

1）匹茨堡睡眠质量(PSQL)

2）失眠严重程度指数量表（ISI）

3）嗜睡量表（EPWORTH）

4）儿童睡眠紊乱量表

5）3-12岁儿童睡眠问卷

6）0-2岁婴幼儿睡眠评估问卷

7）0-3月婴儿睡眠状况评估量表

8）4-8月婴幼儿气质量表

9）1-3岁幼儿气质量表

10）3-7岁儿童气质量表

孤独症谱系障碍筛查诊断类

1）婴幼儿孤独症筛查表（CHAT）

2）改良婴幼儿孤独症量表（M-CHAT）

3）改良婴幼儿孤独症量表（M-CHAT-R/F）

4）孤独症行为量表（ABC）

5）克氏孤独症行为量表（CABS）

6）儿童期孤独症评定量表（CARS）

7）自闭症儿童心理教育评核（PEP-3）

8）自闭症儿童心理教育评核（CPEP-3）

9）孤独症谱系障碍诊断（DSM-V）

注意力缺陷多动与抽动障碍类评定

1）功能缺陷评定（Weiss）

2）注意缺陷多动障碍(SNAP-Ⅳ)

3）学前幼儿版SNAP-IV量表

4）Vanderbilt ADHD诊断评定量表（父母版）

5）Vanderbilt ADHD诊断评定量表（教师版）

6）ADHD随访问卷（父母版）

7）ADHD随访问卷（教师版）

8）多动症诊断量表注意力分散&多动(ADHD RS-IV)

9）注意缺陷多动症障碍ADHD（DSM-V）

10）ADHD诊断评定量表（DIPA）

11）成人ADHD症状核查（ASRS）

抽动、焦虑、抑郁、情绪类量表

1）耶鲁综合抽动严重程度量表(YGTSS)

2）抽动障碍先兆冲动量表（PUTS）

3）抑郁自评（SDS）

4）儿童抑郁障碍自评量表(DSRSC)

5）抑郁评定量表（MADRS）

6）纽卡斯尔抑郁诊断量表（NDI）

7）抑郁体验问卷（DEQ）

8）CES-D流调用抑郁自评量表

9）Beck抑郁问卷（BDI）

10）抑郁状态问卷(DSI)

11）KADS抑郁筛查量表

12）抑郁症状筛查量表（PHQ-9）

个性心理类量表

1）艾森克个性测验（EPQ-RT）

2）艾森克成人个性测验（EPQ-RT）

3）艾森克情绪稳定性测验

4）卡特尔16种人格因素测验

5）健康状况调查问卷(SF-36)

6）90项症状清单（SCL）

7）家庭环境量表（FES）

社会生活类量表

1）婴儿-初中社会生活能力评定（S-M）

2）儿童困难问卷（QCD）

3）家庭教育方式问卷（FUSQ）

4）父母养育方式评价量表（EMBU）

5）家庭功能评定（FAD）

6）感觉统合综合评定

7）儿童学习适应性调查表

儿科营养与过敏、哮喘等测评类量表

1）营养风险筛查表（STRONGkids）

2）儿科营养不良评估筛查工具(STAMP)

3）儿童营养风险筛查评分 (PNRS)

4）儿童饮食行为（IMFeD）

5）SGNA评价表

▲专案管理

1）高危儿专案管理

2）肥胖儿专案管理

3）情绪障碍儿童专案管理

4）抽动障碍专案管理

- 5）注意力多动障碍专案管理

康复量表

1.米勒评定法

2.运动评定量表

3.改良韦氏综合评分量表

4.Berg平衡量表

5.动态步态指数

6.功能性步态评价

7.林氏平衡量表

8.心理健康诊断测试

9.Piers-Harris儿童自我意识量表

10.医院焦虑抑郁量表

11.杨氏狂躁症评定量表

▲1.视力训练

2.眼肌恢复训练

3.散光恢复训练

4.斜视恢复训练

5.色觉测试

- 四、配置清单：

- 1、ABS豪华推车一台

2、一体机一台

3、无线键盘鼠标套装一套

4.儿心工具箱、早期语言工具箱、

大韦氏工具箱、小韦氏工具箱、GESELL工具箱。

数量要求：1

3、吞咽障碍治疗仪

- 功能描述

- 吞咽障碍治疗仪具有吞咽功能恢复、唾液分泌增加、口腔干燥改善、下颌运动协调、吞咽安全性增强等功效和作用。

- 1.吞咽功能恢复通过特定频率的电刺激或声波刺激来模拟吞咽动作，促进神经肌肉的兴奋性和协调性，从而达到恢复吞咽功能的目的。

- 2.唾液分泌增加 刺激舌根部的神经反射中枢，引起唾液腺分泌增多，以润滑食物，便于吞咽。

- 3.口腔干燥改善 提高口腔内的湿度，减少因缺水引起的黏膜损伤，缓解口干症状。

- 4.下颌运动协调 通过特定程序调节下颌运动模式，增强其对咀嚼肌群的控制能力，使下颌运动更加协调。

- 5.吞咽安全性增强 监测患者的吞咽过程，并给予实时反馈，帮助识别潜在的风险，确保吞咽的安全性。

- 二、应用范围

- 用于治疗任何原因引起的吞咽功能障碍患者。（机械原理造成的需手术治疗的吞咽障碍除外）

- 三、技术特点

- 1、双通道独立治疗模式。

- 2、主、被动双重治疗模式。

- 3、吞咽触发刺激治疗模式。

- 4、配备主动治疗遥控装置，患者可跟进自身吞咽需求自主治疗。

- 5、智能检测系统，可自动检测电极片与皮肤的接触状况，如果电极片与皮肤接触不良或电极片脱落实现自动停机保护。

- 6、智能的生物电流分离选择模式，医生可根据治疗及临床研究需要任意调节刺激电流的脉冲宽度、脉冲频率，以电流的上升、下降和强弱，分为儿童、少年、成年、老年、自设五种处方选择，实现不同人群的治疗需求，提高治疗效果。

- 四、技术参数

- 1、不低于8英寸非触摸屏

- ▲2、输出电流强度：0-25mA可调，调节步距增量为0.5mA。
3、自动抗阻检测系统。
4、治疗波形参数：
脉冲宽度：100-400uS可调，步距增量20uS。
脉冲间隔：100-200uS可调，步距增量20uS。
脉冲频率：40-100Hz可调，步距增量1Hz。
电流上升时间：1-10S可调，步距增量1S。
电流持续时间：6-60S可调，步距增量1S。
电流下降时间：1-10S可调，步距增量1S。
电流停止时间：1-10S可调，步距增量1S。

- 配置

- 治疗主机1台、治疗导线2条、专用电极1袋、遥控器2个、说明书、合格证各1份、电源线1条。

数量要求：1

4、言语口型矫正镜/书托

1.矫正镜：460X200X395mm；

1.1.重量：不高于7.5kg；

1.2.材质：优质木材表面清漆、高密度夹板。

1.3.功能：帮助儿童进行言语训练和口型矫正；材质：优质木材表面清漆、高密度夹板、高清玻璃镜面。

2.书托：460X400X300-320mm；

2.1.重量：不高于7.5kg；

2.2.材质：优质木材表面清漆、高密度夹板。

2.3.功能：帮助儿童进行言语训练和口型矫正；材质：优质木材表面清漆、高密度夹板、高清玻璃镜面。

数量要求：1套

5、言语训练系列套装

- 规格：350×490×290mm；

- 材质：优质塑料。参数：

- 重量不高于5KG

- 彩色卡片1套；黑白卡片1套；实物模型1套；矫形镜1个；节拍器1个；手写交流板1个；复读机1个；装箱单1张；

训练患者的听、说和识别能力。

数量要求：1

6、神经肌肉电刺激仪

- 产品功能：

- 神经肌肉电刺激疗法（NMES，又称电体操疗法）：是采用低频脉冲电流刺激神经或肌肉产生收缩达到治疗作用的方法，可以兴奋神经肌肉组织、镇痛、消炎、促进局部血液循环。主要适用于神经损伤、神经瘫痪、完全失神经及部分失神经疾病；肌无力、肌肉萎缩、运动功能障碍、肢体瘫痪。

- 二、应用范围：

- 通过体表电刺激，进行神经肌肉训练。

- 三、技术参数及功能特点：

- 电源功率：220V/50Hz，80VA。

- 主机尺寸：长416mm * 宽427mm * 高 202mm，允差±10%

- 8寸高清触摸屏加一键飞梭控制，操作简单

- 所有治疗参数单独显示，独立可调

- 动态实时显示各通道的治疗波形、治疗处方、治疗参数、治疗时间等，各种治疗数据一目了然

- 输出通道：2个通道独立输出，每个通道可选择吸附电极输出或凝胶电极输出，可同时治疗多个病人或不同部位。

- 输出波形：双向对称方波，输出无电解风险，可安全用于临床康复。

- ▲脉冲频率：0.5Hz～999Hz，0.5Hz～1Hz步进0.5Hz，1Hz～10Hz步进1Hz,

- 10Hz～100Hz步进10Hz,100Hz～500Hz步进50Hz，500Hz～999Hz步进100Hz,允差±10%。

- 脉冲宽度：50us-999us，步进50us,允差±10%。

- ▲调制波形：正弦波，方波，三角波，指数波，锯齿波，梯形波等多种波型。（提供检验报告、技术要求、说明书）

- 输出幅度：0-100%可调节，步进1%，峰值电压50V，允差±10%。

- 电流稳定度：设备恒流输出，不同负载下的输出电流变化率不大于10%

- 开路输出电压峰值：不大于500V

- 单个脉冲能量：输出脉冲宽度小于0.1s时，单个脉冲最大输出的能量不超过300mJ

- 刺激仪输出控制都调至最大，将输出端开路运行10min，再短路运行5min，在此试验之后，刺激仪必须符合各项参数

- 工作制：间歇加载连续运行

- 安全类型：Ｉ类BF型

- 模式：手动模式、自动(处方)模式。

- ▲手动模式：手动模式脉冲频率、脉冲宽度、刺激时间、间隔时间调节范围大，可根据需要自由设置，刺激时间0.1s～30s可调，间隔时间0.5s～30s可调；

- ▲自动模式：内置三大类23种处方。（提供检验报告、技术要求、说明书）

- 电极：吸附电极、凝胶电极。

- 配置大中小多种规格吸附电极，适用不同部位

- 吸附压力：负压7kPa～28kPa，允差±10%。

- 具有8种吸附模式：包含1个连续吸附模式、6个间歇吸附模式及1个复合吸附模式

- 每路通道吸附压力可单独控制启停

- 输出电流：最大输出电流有效值≤50mA，最大输出峰值电流100mA，允差±10%。

- 输出直流分量：输出无直流分量

- 治疗时间：1min～60min可调步进1min，允差±5%。

- 结束提醒功能：设备治疗结束后输出自动归零，并有相对应的提醒。

- 中文软件操作系统：设备采用自研发软件，系统界面简洁美观，方便快速掌握设备操作

- 连续工作时间：刺激仪连续工作时间不少于4h。

- 刺激仪正常工作噪声≤55dB。

- 生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。

- 生产厂家通过IAF、CNAS认可的ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。

- 电极片具有一类医疗器械备案凭证。

- 设备具有过电流、过电压保护功能

- 设备通过电磁兼容、性能、安规检测

▲40、设备使用年限：10年

四、配置

- 主机1台

- 电源线1条

- 吸附气电混装线（红+黑）2根

- 吸附电极片（大、中、小）3套

- 治疗电极线2根

- 方形电极片50mmX50mm  1套

- 方形电极片50mmX90mm  1套

- 说明书1本

- 快速操作及维护说明1张

10、合格证1张
11、保修卡1张

数量要求：1

7、痉挛肌低频治疗仪

- 1.输出波形：A、B两组输出均为无极性双向不对称脉冲。

- 2.脉冲周期：输出脉冲周期从1s～2s可调，允差±15%。

- 3.脉冲宽度：输出脉冲宽度从0.1ms～0.5ms可调，允差±20%。

- 4.延时时间：B组输出脉冲比A组输出脉冲延时出现，延时时间T1从 0.1s～1.5s可调，允差±15%。

- 5.输出强度：A、B两组输出脉冲电流峰值Ip从0mA～99mA可调。最大输出值允差±15%。

- 6.定时时间：定时设置分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±5%。

- 7.误调指示功能：当调节不当，使得脉冲周期小于或等于延时时间情况下，仪器上有误调指示

- 8.输出直流分量：输出的直流分量应为零,允差小于1mA。

- 9.连续工作时间：仪器连续工作时间不少于4h。

数量要求：2

8、生物反馈治疗仪

- 功能

- 利用肌电生物反馈技术并结合多种电刺激模式进行肌肉训练治疗，已达到改善肌肉功能，帮助重建并恢复肌肉正常运动功能，脑血管、中枢神经系统损伤的运动功能障碍及肌肉障碍等。

- 应用范围

- 神经、肌电系统的评估；
2、脑血管意外后的偏瘫康复治疗；
3、中枢神经系统病变引起的运动功能障碍；
4、上下运动神经元损伤后的重建治疗；
5、脊髓损伤的神经肌肉的康复治疗；
6、外周神经损伤、外周神经疾病导致的神经肌肉功能障碍；
7、儿童脑性瘫痪的康复治疗；
8、各类骨折后的神经肌肉功能恢复治疗。

- 技术特点

1、双通道独立治疗模式，可同时治疗两个患者。

2、生物反馈式神经功能重建治疗技术。

3、肌电触发电刺激治疗模式。

4、主、被动双重治疗模式。

5、智能检测系统，可自动检测电极片与皮肤的接触状况，如果电极片与皮肤接触不良或电极片脱落实现自动停机保护。

6、智能的生物电流分离选择模式，医生可根据治疗及临床科研需要任意调节刺激电流的脉冲宽度、脉冲频率、脉冲上升下降时间和电流的强弱，实现不同病情的治疗需求，提高治疗效果。

- 7、具有多种治疗方案，提供防止肌肉萎缩，缓解肌痉挛，神经恢复治疗，增加关节活动度治疗等基本功能，可根据治疗需求任意组合搭配完成个性化的治疗方案。

四、技术参数

▲1、治疗波形参数：

（1）治疗电流输出0-99mA可调，步进1mA，允差5mA

（2）治疗波形上升时间0-15S可调，步进1s，允差±10%

（3）治疗波形工作时间1-30S可调，步进1s，允差±10%

（4）治疗波形下降时间0-15S可调，步进1s，允差±10%

（5）治疗波形休息时间1-30S可调，步进1s，允差±10%

（6）治疗波形脉冲宽度50-450μs可调，其中50-100μs，步进10μs，100-450μs，步进50μs，允差±5%

（7）治疗波形输出频率2-100Hz可调，其中2-10Hz，步进1Hz，10-100Hz，步进5Hz，允差±3Hz

▲2、EMG治疗灵敏度：0.1μV

3、治疗量程0-2000μV

4、阈值可手动设定和自动设定，根据不同治疗情况下选择

5、治疗量程0-2000μV

6、共模抑制比>100dB

7、带宽10Hz-1KHz

8、信号输入0-1.0V

9、采样频率4096Hz

10、AD采样18bit

11、工作电源220V 50/60Hz

12、连续工作时间≥8h

数量要求：1

9、中频治疗仪

一、技术参数及功能

1、载波频率2kHz～8kHz可调，步进1kHz，允差±10%；载波波形为方波

2、调制频率范围：0～150Hz，0～1Hz范围内调制频率分别为1/4Hz、1/3Hz、1/2Hz，≥1Hz范围内步进1Hz，允差±10%

3、调制波形8种，分别为正弦波、方波、三角波、指数波1、指数波2、锯齿波、尖峰波、梯形波

4、调制波形的调幅度：尖峰波为33%，正弦波、方波、三角波、指数波1、指数波2、锯齿波、梯形波的调幅波为100%，允差±5%

5、输出电流0～99级可调，在基准负载（基准值500Ω±5%的无感电阻）下，最大输出电流为95mA，允差±5%

6、采用智能全彩液晶屏显示，操作简单

7、4通道独立控制，可同时治疗多个部位或用于多个患者；内置17种治疗处方，不同的参数配置适用于不同的患者。

▲8、自定义功能：载波频率、调制频率、调制波形可进行自定义组合输出，灵活配置，方便使用。

- 9、定时时间1min～99min可调，步进1min, 允差±60s

- 10、治疗仪连续工作时间不小于4h

- 二、适用范围

- 对捩伤、挫伤、肌纤维织炎、狭窄性腱鞘炎、慢性咽喉炎、周围神经伤病、关节挛缩具有消炎和镇痛作用；对瘢痕、瘢痕挛缩、术后粘连、肠粘连、炎症后硬化、注射后硬结、血肿机化、狭窄性腱鞘炎具有软化疤痕、松解粘连的作用；对神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍、废用性肌萎缩、术后肠麻痹、便秘、胃下垂、声带麻痹具有兴奋神经肌肉，促进周围神经修复的作用。

三、配置

1、主机1台，2、电源线1条，3、使用说明书1本，4、硅胶电极16片，5、电极线4条，6、绑带8条，7、水凝胶电极16片，8、水凝胶电极转接线8条，9、手套电极套装1套

数量要求：1台

10、经颅磁刺激仪

- 1、适用范围：

- 刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经、外周神经功能的检测、评定、改善，对卒中所导致的运动功能障碍、认知功能障碍、疼痛、失眠、外周神经损伤及神经源性膀胱的辅助治疗。

- 2、分体设计：系统采用模块独立分体设计，提供更高安全等级液电隔离独立模块，更合理的利用空间，方便升级、维护、发挥每个模块最大的作用。

- 3、磁场刺激强度1-6T，可根据需求调节。

- 4、刺激频率0-50Hz，1-50Hz步长1Hz，0-1Hz步长0.1Hz，连续可调，可以根据需求调节，。

- 5、脉冲宽度：340μs±10%；

- 6、脉冲上升时间：60μs±10μs；

- 7、磁感应强度变化率：30~80KT/s。

- 8、设备最大功耗≤3000VA。

- 9、刺激模式：单刺激、重复刺激等多种模式可自由组合切换。

- ▲10、刺激线圈： （1）刺激线圈可快速更换，且具备触发按钮和调节强度按钮，单手即可完成阈值测定和强度调节。（2） 刺激线圈具有独立的保护装置，当线圈发生故障时，线圈连接断开或温度超过41℃，应停止磁场输出，有视觉提示并报警

- 11、基于循证医学内置多种临床治疗方案，支持自定义治疗参数。

- 12、可根据治疗需要设置治疗时长1-99min，在预定时间到达后断开磁场输出，允差：±10%。

- 13、设备运行过程中，可按压前面板上的触控停止键、自锁开关键及时断开磁场输出。

- ▲14、可通过主机触控面板或者移动终端安装软件进行手动设置刺激强度、刺激频率、刺激时间、间歇时间、工作时间。

- 15、主机内置高清液晶屏，显示仪器工作参数，无需电脑，所有操作也可以在主机上独立完成。

- ▲16、具有多台主机的互联与协同控制功能，多台主机间患者信息、治疗数据共享。

- 17、两台经颅磁刺激系统可组合成对刺激模式。

- 18、具有无线通讯功能、支持通过移动端软件或电脑端软件下发操作指令或参数，执行并控制仪器输出磁刺激，方便快捷。

- 19、冷却系统：内循环液态冷却，冷却液为惰性液体，保证连续使用8小时以上，无渗漏、无挥发现象，无需定期维护。

- 20、数据库管理功能，包含治疗记录管理，可存储患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息，并可实时查询、编辑及导出数据，并可快速调取历史刺激记录，直接启动刺激。

- 21、计时功能:刺激方案设定后，设备能依据设定方案自行计算总刺激时间。

- 22、万向可调节线圈固定支臂，360度旋转调节高度可调。

- 23、设备软件具有电容放电计数功能。

- 24、温度控制：实时显示治疗线圈温度，当温度超过41℃，自动停止输出；

- 25、提供患者治疗数据管理:为患者提供完善的报告；也可用于临床病例统计和研究

- 26、安全保证：电源、刺激强度、刺激时间、线圈温度等实时监控；有线圈脱落、温度异常等异常情况时实时报错功能，根据故障及时停止运行。

- 27、符合YY 9706.102-2021电磁兼容要求，符合YY/T0994-2015磁刺激设备要求。

- 28、使用年限≥10年。

- 29、治疗位置可视化：系统内置刺激部位图，根据处方治疗部位实时突出显示刺激部位，并配详细文字介绍。

- ▲31、支持操作方法：≥3种，均能独立操控设备。

- 32、主机内部高压储能电容安全可靠，电介质强度可达d.c.3000V。

- 数量要求：1台

- 11、儿童认知协调训练组柜

- 规格：1430*480*990±30mm；

重量：55kg；

材质：优质木材、高密度夹板、表面清漆。

配置：认识拼装积木、训练套圈、腕部肌力训练器、上肢协调功能训练器（手指）、儿童认知训练组件、数字套圈、智力几何图形插板系列、认知图形插板、感知训练组合、手指功能训练器、平衡协调训练器、认知组合拼图

功能：多功能训练组合，可供多名患者同时使用，节省空间和有效利用时间。

- 数量要求：1套

12、儿童分指板可调

规格：270X220X15±30mm；

重量：0.4kg；

功能：矫正手指的屈曲挛缩内收畸形。

- 数量要求：2套

13、手部力度训练器

参数：每套含每套六种动物，采用高质量、慢回弹和可降解无毒聚氨酯制成 使用时用手挤压。

功能 ：用于手部肌力训练。

- 数量要求：1套

- 儿童穿鞋训练器

- 材质：优质木材、塑料。

功能：日常生活穿鞋训练

- 数量要求：2套

15、穿衣板

规格： 350X350X350mm

功能：通过日常生活训练提高患者的手眼协调能力和穿衣自理功能。

- 数量要求：2套

16、情景穿线

规格：255x200x50mm

材质：木盒为桦木或椴木

盒内积木：杂木

有机玻璃盖：1.8mm厚

功能：手功能训练，认知功能及手眼协调功能训练。

- 数量要求：2套

- 手眼协调训练器

- 规格：520X470X490mm；

重量：2kg；

材质：高密度夹板。

功能：手功能训练、手眼协调功能训练。

- 数量要求：1套

18、儿童工作桌(可调)

规格(mm)：1390×800×650～920，允差±50mm；

材质：优质钢材表面为静电喷涂，实木桌面。

桌面额定载荷：750N，允差±5%；

用途：儿童作业训练用桌，桌面高度可调节

- 数量要求：2套

19、听觉功能训练系统

- 一、系统概述

听觉统合训练系统是通过计算机与AIT听觉统合技术相结合，让患者聆听一组经过调制和过滤过的音乐来矫正因听觉系统对声音处理失调的现象，刺激脑部活动，从而达到改善听觉处理障碍、矫正行为紊乱及缓解情绪失调的目的。为高频疗法、脱敏疗法、平衡疗法、脑电波诱导疗法提供技术参数及康复指导；

- 二、系统功能

- 模式：具有5种治疗模式，包括情绪行为干预、听觉脱敏训练、双耳平衡训练、脑电波诱导音乐和自定义康复模式；

- 高频疗法：情绪行为干预分为外倾型干预和内倾型干预；

- 听觉脱敏训练分为 高频脱敏训练和低频脱敏训练；

- 双耳平衡训练：通过左右声道隔离对左右半脑听神经进行刺激，分为定向训练和平衡训练；

- 脑电波诱导音乐包含三个内容：音乐诱导、特效视频、灯光刺激。脑电波音乐诱导的原理是脑科学中的“双耳节拍效应”，分为α波、β波和θ波；

- ★自定义康复模式：系统具有20首经过过滤和调制的特定音频曲目，根据不同的曲目系统自动关联声道衰减模式，并通过手动调节滤波种类（原声、低通、高通、带通、带阻），截止频率，音量大小，改善听觉功能失调；

- 滤波设置：可根据治疗需求手动调节滤波参数

- 低通截止频率（250HZ、500HZ、750HZ、1000HZ、1500HZ、2000HZ、3000HZ、4000HZ、6000HZ、8000HZ）10项截止频点

- 高通截止频率（250HZ、500HZ、750HZ、1000HZ、1500HZ、2000HZ、3000HZ、4000HZ、6000HZ、8000HZ）10项截止频点

- 带通截止频率（450-550HZ、675-825HZ、900-1100HZ、1350-1650HZ、1800-2200HZ、2700-3300HZ、3700-4300HZ、5700-6300HZ、7700-8300HZ、9700-13000HZ）10项截止频段

- 带阻截止频率（450-550HZ、675-825HZ、900-1100HZ、1350-1650HZ、1800-2200HZ、2700-3300HZ、3700-4300HZ、5700-6300HZ、7700-8300HZ、9700-13000HZ）10项截止频段；

- 三．技术指标

1、 单通道低通滤波器

1.1增益：共四档 25dB、30dB、35dB、40dB，每档误差±1.0dB；(100Hz-700Hz基频范围)；

1.2低通滤波共三档 5kHz、10kHz、20kHz；

①5kHz：

当输入信号频率为100Hz-700Hz时，信号响应在-1.0dB到+1.0dB之间；

当输入信号频率为700Hz-2.5kHz时，信号响应在-2.0dB到+2.0dB之间；

当输入信号频率为5.5kHz时，基本无信号输出；

②10kHz：

当输入信号频率为100Hz-5kHz时，信号响应在-2.0dB到+2.0dB之间；

当输入信号频率为11kHz时，基本无信号输出；

③20kHz：

当输入信号频率为100Hz-10kHz时，信号响应在-2.0dB到+2.0dB之间；

当输入信号频率为22k Hz时，基本无信号输出；

2、语音信号

在100Hz-10KHz范围内，信号频率误差：≤4%；

3、系统参数

1）听觉、言语信号

增益：共四档 25dB、30dB、35dB、40dB，每档误差±1.0dB；(100Hz-700Hz基频范围)

频率误差：±2%；

电压误差：±3%；

- 四、性能特点

1、丰富的专业视听素材，选择范围广，节奏韵律强；

2、分屏技术：采用双屏设计，患者端采用触摸屏设计，保证医师与患者独立操作，参与性更强，反馈效果更好；

3、打印功能：用户可以根据需要选择患者完成训练的记录进行打印，即可以表格的形式打印出训练的详细记录；

4、多维度软件管理功能：

1）系统管理：包括医师权限管理，可以注册新医师，能够显示及修改登录密码等信息；患者管理功能，可以注册新病人，能够显示病人姓名、年龄、性别、住址、联系电话等信息；

★2）训练记录管理：可查询历史训练信息、编辑、修改、删除功能。

- 输出端子：多路2.4G无线耳机输出，可满足3个患者同时使用，也可根据用户需求再拓展；为了患者使用方便，要求接收信号的耳机为无线耳机；

▲6、分屏技术：采用双屏设计，患者端采用触摸屏设计，保证医师与患者独立操作，参与性更强，反馈效果更好，增强了评定的客观性。

7、打印功能：用户可以根据需要进行打印；

- ▲8、设备使用年限：大于等于8年

- 数量要求：1套

20、产品名称：感觉统合训练系统

- 一、功能描述

- 感觉统合训练室是把儿童感觉统合活动建立成整体的互动游戏活动环境，以增强培育儿童感觉统合能力的训练室，协调儿童生理功能、心理发育、大脑和躯体之间的相互关系，通过训练可增强自信心和自我控制能力。儿童经过一段时间的行为集中训练后，动作变协调，情绪变稳定，注意力改善，对于学习困难的儿童，参加感统训练后学习成绩会显著提高。

- 二、应用范围

- 为感统失调、脑瘫、自闭症、发育迟缓患儿开展基础感统干预

- 三、技术参数

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉架床 | 1 | 套 | 规格：长ⅹ宽 X高 ≤3000*2000*2300mm 材质：A3钢管；优质PU皮革；环保弹性海绵；3套氨纶布； 整套器材包括承重量300公斤 功能：游戏者3层浮弹层上下及左右游走。浮弹层采用氨纶布制作，置身布内尤如置身无重状态，游戏者在进行游戏时，必需时刻保持平衡及运动觉的反应，协调身体动作。 |
| 2 | 绳梯 | 1 | 套 | 规格：长 X高 ≤972*2189mm；材质：军用编制尼龙绳和铝合金；承重≤90KG； 功能：可為不同程度感统失调儿童提供多元化及具挑战性的运动训练。 |
| 3 | 绳网 | 1 | 套 | 规格：长ⅹ宽≤1900*2300mm； 材质：用尼龙编织绳；承重量：≤90KG 功能：可為不同程度感统失调儿童提供多元化及具挑戰性的运动训练。 |
| 4 | 滚筒 | 1 | 个 | 规格：直径ⅹ长度：φ850mmⅹ600mm 材质：优质PU皮革；承重 ≤90KG； 功能：根据儿童实际那里进行推、滚游戏，可训练儿童的肌肉与平衡能力。 |
| 5 | 巴氏球 | 1 | 只 | 规格：φ75cm 材质：优质PVC 用途:用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节，缓解肌痉挛 |
| 6 | 按摩大龙球 | 1 | 只 | 规格：φ65cm 材质：优质PVC 用途:海绵高弹力加厚防暴，环保抗菌，突出点可进行按摩，促进血液循环 |
| 7 | 羊角球 | 1 | 只 | 规格：φ46cm 材质：优质PVC 用途:用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节，缓解肌痉挛 |
| 8 | 花生球 | 1 | 只 | 规格：长90cm,宽45cm 材质：优质PVC 用途:用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节，缓解肌痉挛 |
| 9 | 儿童大滑板组 | 1 | 套 | 规格：320*80*55cm 材质：多层板+塑胶滑面+不可拆卸软包扶手 用途：锻炼头部、颈肌的伸缩能力，促进前庭神经，提高身体平衡能力；同时促进全身血液循环，增强儿童体质，提高儿童免疫力，促进大脑功能的发展和成熟。 |
| 10 | 滑板（木制） | 1 | 个 | 规格：60*49*7.5cm 材质：木质 用途：辅助用在大滑板组上。 |
| 11 | 万象组合 | 1 | 套 | 收拾袋尺寸：71*81.5*13cm； 材质：塑料； 规格：102件/套； 配置：半砖12块，棒夹12个，全砖8块，环夹12个，平衡板4片，豆袋10个，35cm体能环4个，彩色手印6对，60cm体能环4个，彩色脚印6对，35cm体能棒16支，70cm体能棒8支，指导手册1本； 多种组件，分开使用可促进孩子基本动作发展，混合使用时则能培养更多变化的身体协调统合、动作计划、训练更高层次的运动能力。 |
| 12 | 儿童跳床（带扶手） | 1 | 套 | 规格：直径90cm,整高75cm 材质：弹簧+蹦网 用途：训练下肢肌力及平衡能力 |
| 13 | 海绵垫 | 1 | 套 | 数量：2个 规格：长ⅹ宽ⅹ厚：1500mmⅹ1500mmⅹ300mm； 材质：优质PU皮革； 功能：为训练时提供足够的安全保护措施。 |
| 14 | 粘粘看 | 1 | 套 | 规格：12 件背心，24 个球 背心尺寸（45×28.5cm） 黑色魔术贴（22.8×11.4cm） 球直径6.3cm 一件拥有粘性的运动背心，正反面都有黑色尼龙魔术贴，孩子们可以把柔软的粘性 球投掷到其他孩子的背心上，激发孩子参加游戏的兴趣。 |
| 15 | 猴子跷跷板 | 4 | 只 | 尺寸：50*23*9cm； 配置：附2颗球； 材质：塑料； 跷跷板中间是可爱的猴脸路径。孩子要学习控制动作位置和力量让小球能绕猴子脸变道游走，锻炼平衡能力。 |
| 16 | 平衡踩踏车 | 4 | 个 | 尺寸：39*51*57cm，把手高度40cm，踏板长度32cm，承重量50kg； 材质：塑胶PP； 运用身体与脚的踩踏力量可以使车子前进或后退，是健身、平衡又好玩的游戏器材。 |
| 17 | 平衡步道 | 1 | 套 | 尺寸：148*30*3cm； 规格：每套四串四种颜色； 材质：塑料注塑管串连； 底部附收盘，增加稳定度，可互相让孩子在上面走、爬、跳。刺激孩子足底神经及全身触觉感应。 |
| 18 | 过河石+山顶 | 1 | 套 | 规格：36×36×36 cm H：8.5 cm (5 块)，25×25×25 cm H：4.5 cm (3 块) 山顶石:40.5×40.5×40.5 H：17 cm (2 块) 42×42×42 cm H：25.5 cm (1 块)合计11块 材质：塑料 橡胶 全套由过河石、山顶组成。沿着河中的石头踩踏过去，三角形的石头每个边都有不同的难度和斜度，脚不要沾地，身体平稳后再登上山顶，石头摆在不同的位置可给孩子制造富有挑战性的路线。 |
| 19 | 触觉座垫 | 1 | 个 | 尺寸：Φ35cm； 材质：无添加塑胶PVC； 两种不同的触感设计。一面可当坐垫，一面可提供触觉按摩刺激，协助端正坐姿，也是触觉刺激的实用工具。 |
| 20 | 玩转树洞 | 1 | 套 | 承重：60kg 组件明细：侧板（咖啡色）×4 花叶板（绿色）×2 螺帽（橘黄色）×12 连接器（猫头鹰） 塑料扳手×1 材质：塑料 橡胶 用途： 1.在树洞中钻爬，增进幼儿的四肢动作协调发展。 2.爬行经验提供触觉、前庭与运动觉的全面刺激，促进大脑神经连结发展。 3.幼儿在路径中爬行、行走或扶走，有助于幼儿发展下肢动作技巧。 4.花叶板两面不同的图案及侧板纹路，提供孩子发展丰富的触觉感知经验。 |
| 21 | S平衡木 | 1 | 个 | 规格:200*40*20cm,1套2根 材质：木质 用途:可以让孩子体会重力和移动的感觉,强化孩子的前庭感觉刺激.可抑制紧张性的迷路反射,有助于前庭体系的健全化成长.姿势的保持也可强化肌肉和关节的固有感觉,建立本体感觉和加强身体平衡能力。 |
| 22 | 投掷游戏 | 1 | 套 | 规格：Φ：70×67 cm 材质：尼龙绸 塑胶 金属 孩子将投掷球从远方投向目标处，投掷球柔软安全，训练孩子手眼协调 能力，目测力，促进上肢动作发展，同时也可运用到竞赛游戏中。 |
| 23 | 脚丫跳跳垫 | 1 | 套 | 规格： 脚丫踏跳垫 × 12 片 (6 色各2) 、49 ×44× 3cm，手册 x 1 本 材质：帆布、海绵 脚丫跳跳垫 六角形设计，六边均可随意拼接，变化丰富。 |
| 24 | 圆形转转台 | 1 | 个 | 尺寸：Φ48cm，高6cm； 配置：附2颗球； 材质：塑胶PE； 可先用手转动平衡板，训练手的肌力与平衡，之后在运用双脚在平衡板上进行球的运转游戏。促进动作的协调性，增进专注力及自信心。 |
| 25 | 独脚椅 | 4 | 个 | 规格：23*22cm材质：塑胶PE 用途：进行儿童的平衡训练 |
| 26 | 跳袋 | 1 | 个 | 规格：Φ50*60cm材质：牛津布 用途：训练儿童的前庭平衡，身体协调能力 |
| 27 | 大陀螺 | 1 | 个 | 规格：直径80cm 用途： 孩子坐在陀螺中，臀部应位于大陀螺中心处，双手可以扶着边缘。由老师或家长旋转大陀螺，让孩子自由放松的接受运动的刺激，对前庭感的输入和调整由很大的帮助，有助于平衡和姿势的良好发展。材质：塑胶 |

- 四、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉架床 | 1套 |
| 2 | 绳梯 | 1套 |
| 3 | 绳网 | 1套 |
| 4 | 滚筒 | 1个 |
| 5 | 巴氏球 | 1只 |
| 6 | 按摩大龙球 | 1只 |
| 7 | 羊角球 | 1只 |
| 8 | 花生球 | 1只 |
| 9 | 儿童大滑板组 | 1套 |
| 10 | 滑板（木制） | 1个 |
| 11 | 万象组合 | 1套 |
| 12 | 儿童跳床（带扶手） | 1套 |
| 13 | 海绵垫 | 1套 |
| 14 | 粘粘看 | 1套 |
| 15 | 猴子跷跷板 | 4只 |
| 16 | 平衡踩踏车 | 4个 |
| 17 | 平衡步道 | 1套 |
| 18 | 过河石+山顶 | 1套 |
| 19 | 触觉座垫 | 1个 |
| 20 | 玩转树洞 | 1套 |
| 21 | S平衡木 | 1个 |
| 22 | 投掷游戏 | 1套 |
| 23 | 脚丫跳跳垫 | 1套 |
| 24 | 圆形转转台 | 1个 |
| 25 | 独脚椅 | 4个 |
| 26 | 跳袋 | 1个 |
| 27 | 大陀螺 | 1个 |

21、产品名称：多感官训练系统

- 功能描述

- 通过声、光、电的综合应用，对患儿的视、听、嗅、触、味觉进行刺激训练，训练方式多样化，全方位的刺激儿童的感觉系统，以提供幼儿亲自探索、操作、体验为导向。

- 二、应用范围

脑瘫、自闭症、高危儿、发育迟缓、多动症、视觉能力较弱，协调性较差，容易出现相似概念混淆的地址儿童，反应迟钝，注意力短暂，缺乏学习动机，兴趣狭窄，缺乏自我认知，形象思维和逻辑能力很差，情绪不稳定的儿童。

- 三、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转镜球 | 1个 | - 球直径：54cm； - 材质：PVC镜片； - 电压：A220-240V 50/60HZ； - 转速：1.5r/min≤4W； - 功能：透过镜球旋转反射的光影，可带动对视觉感官较弱的游戏者，加强留意四周环境空间的认识，有助提高对环境空间，提高大脑的兴奋性，缓解情绪的目的。 |
| 2 | 7彩射灯 | 1个 | 面环直径: 115mm； 材质：压铸铝； 功率：3W/5W/7W/10W可选； 电压：220V； 功能：透过7色彩射灯的投射光影，刺激游戏者的视觉感官，加强对环境空间的认识，提高对环境空间色彩识别的能力缓解情绪的目的，有助对空间判断及沟通能力的提升。 |
| 3 | 灯光球池组合 （包含了音乐斜坡、软件楼梯） | 1套 | 规格：球池：长ⅹ宽ⅹ高1000mmⅹ750mmⅹ600mm 音乐斜坡：长ⅹ宽ⅹ高1500mmⅹ1500mmⅹ600mm 软体楼梯：长ⅹ宽ⅹ高1000mmⅹ750mmⅹ600mm 材质：EO级T18多层板，英阻BS5852PU革，EO级环氧绝缘板，EO级2.0mm冷板，25mm厚海绵；电源：220V/50HZ； - 功能：视觉感官刺激彩色灯光映照池内五颜六色小球，提升儿童视觉对色彩、几何图形的辨别能力。 - 环境色彩吸引儿童并进入球池内，引导游戏者予池内游走加强儿童的触觉动觉感官刺激。 - 当游戏者步行楼梯,每级楼梯会发出不同音乐及声音，刺激儿童听觉感官及探索欲望;诱导儿童更主动.上下楼梯进行稳定平衡及大肌肉的训练活动，增强运动感觉能力。 - 当游戏者在斜坡爬_上滑下，斜坡便会发出不同声音，刺激儿童听觉感官及探索欲望，进行听觉感官刺激，诱导儿童的爬行及肢体的配合协调控制能力。 - 适应症：听觉失调 、平衡感差和触觉敏感或迟钝患者。 |
| 4 | 香薰电子游戏箱 | 1套 | - 规格：600ⅹ900ⅹ150（mm）； - 材质：2.5mm亚克力板，0.5mm不锈钢板，3mm环氧绝缘板，25mm海绵，英阻BS5852PU革；电源：220V/50HZ； - 4个香薰标签盒左侧对应4个风机，可以加快香味的传播，香薰添加盒盖和开关盒盖上都带有锁，增加安全性，防止小朋友误操作。 功能：1、多感官治疗室中嗅觉设备。可训练儿童的嗅觉系统和事物色彩的识别系统，提高游戏者大脑思维活动的能力。 2、嗅觉感官辨别； 上面有四种颜色按键操作，激发儿童动手能力儿童用手触按时会发出不同的气味。 3、训练板带有多种水果香料卡片，可更换，对儿童进行嗅觉感官刺激，增加儿童动手动脑动眼的分辨配合协调能力，促进认知感知嗅觉和精细动作发展。 |
| 5 | 动感彩轮 | 1个 | 规格：1000ⅹ700ⅹ150（mm）； 彩色灯条：4种颜色，每种颜色2根，彩色灯条条形孔以中心为圆心，360°一周内均分8等分，彩色灯条下方有4个按钮，分别对应了4种模式。 启动模式：4种不同开关；电源：220V； - 材质：EO级T18多层板，环氧绝缘板，海绵，英阻BS5852PU革； 功能：1、多感官治疗室中视觉训练设备。 2、视觉感官剌激:风车游戏版能发出风车样的五颜六色旋转变化效果,吸引儿童注意力，增加对色彩，图形的认知。 3、视觉刺激产生好奇，激发儿童用手触摸按键,动感彩轮会出现单条或双条颜色变换及转动，产生的动感视觉效果,吸引儿童视觉专注和视觉追踪能力。 适应症:颜色感知、追视能力较差患者，听觉迟钝患者。 使用方法:下方按彩色按钮控制4中不同的游戏模式。游戏者按下按钮，面板会产生转动的彩色灯管。 |
| 6 | 鱼形形状配对 | 1套 | 规格：1000ⅹ800ⅹ150（mm）； - 小鱼模型尺寸：131ⅹ43（mm），221ⅹ255（mm），197ⅹ79（mm），148ⅹ194（mm），135ⅹ63（mm），245ⅹ86（mm），245ⅹ86（mm），241ⅹ91（mm），217ⅹ10（mm）；小鱼模型颜色：4种，形状：3种； - 材质：环氧绝缘板，海绵，英阻BS5852PU革，EO级T18多层板； 功能：1、多感官治疗室中触觉、认知和视觉设备。 2、游戏者动手触摸小鱼，拿下来在按照鱼的图形大小配对装上去，会出现各种声音，如:动物叫声，音乐等，训练者感知小鱼的颜色大小形状的变化，增强视觉思维、注意感官能力。 3、提高手眼脑配合协调能力，发展精细运动并对多动症游戏者具有镇静作用。 适应症：手眼协调能力差、分辨能力较差患者、多动症患者和专注力低患者。 |
| 7 | 手掌按键游戏箱 | 1套 | - 规格：1200ⅹ600 ⅹ150（mm）； - 手掌形状尺寸：148ⅹ123（mm），数量：8个，表面有两行手掌图案，每行有4个，在每个手掌周围平均分布着24个小圆孔； - 材质：环氧绝缘板，毛绒布,EO级T18多层板，中纤板； - 功能：1、多感官治疗室中触觉和视觉设备。 - 2、儿童通过自己的手，根据图案上图形进行配对后按压，就会出现不同的声光，对儿童视觉听觉触觉等感官进行刺激，锻炼了儿童认知感知及手眼脑的配合协调能力。 - 3、发展儿童视觉、触觉、几何图形辨别、思维模仿能力。适应症:手眼协调能力差、分辨能力较差患者。 |
| 8 | 豆袋椅 | 1个 | 外包：尼龙布， 填充：泡沫颗粒； 功能：1、多感官治疗室中触觉设备。 2、豆袋质地柔软，可供残疾儿童坐或躺卧，可使儿童感到舒适松弛。适应症:触觉迟钝患儿。 |

- 四、配置清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 旋转镜球 | 1个 |
| 2 | 7彩射灯 | 1个 |
| 3 | 灯光球池组合 （包含了音乐斜坡、软件楼梯） | 1套 |
| 4 | 香薰电子游戏箱 | 1套 |
| 5 | 动感彩轮 | 1个 |
| 6 | 鱼形形状配对 | 1套 |
| 7 | 手掌按键游戏箱 | 1套 |
| 8 | 豆袋椅 | 1个 |

数量要求：1套

22、儿童上下肢主被动训练仪

- 本产品供医疗机构、康复机构中具备相关专业知识的操作者使用，用于肢体运动功能障碍的儿童患者采用坐姿对上肢和下肢进行主/被动康复训练。

- 一、技术参数：

- 1.电源：AC 220V±22V；50Hz±1Hz

- 2.输入功率：200VA；

- 3.旋转速度：1-60rpm，步进1rpm；转速允许误差±10%或±3rpm，二者取大值；

- 4.扶手高度连续可调：0～60mm，允差±10%；

- 5.扶手前后连续可调：0～120mm，允差±10%；

- 6.训练时间设定：每个训练处方和时间总长设定范围均为0～60min，步距1min，时间允差±5s。

- 7.自动换向时间间隔设置范围：0～20min，步距1min,时间允差±5s；当间隔为0时，不换向

- 8.正、反向被动圆周运动时，旋转速度可调节。上、下肢体康复机旋转速度调节范围均为1r/min～60r/min，步距1r/ min；空载转速误差±10%或±3r/min，二者取大值；

- 9.触控液晶屏在明显位置实时显示被动圆周运动转速监测值，误差±10%或±2r/min，二者取大值。

- 10.转速变化率不大于0.5r/s²

- 11.正、反向主动圆周运动中，旋转阻力1~20级可调，步距1级，并在液晶触控屏显示阻力等级。

- 12.正、反向主动圆周运动中，液晶触控屏实时显示圆周运动转速监测值，在1r/min～100r/min范围内，转速监测误差±10%或±2r/min，二者取大值；

- 13.具有转动方向定时自动切换和手动切换措施。

- 14.设备根据患者运动状态自动切换主动模式和被动模式，自动切换前提供至少2s的切换提示。

- 15.训练把手和脚蹬在轴向100N外力作用下应无撕裂或滑脱

- 16.小腿支架长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾

- 17.数据接口：符合USB2.0及以上传输协议、WIFI协议802.11a/b/g/n、RJ45端口TCP/IP协议、蓝牙BLE协议，数据存储格式为DB数据库格式

- 二、主要功能：

- 1.主被动训练模式：主动训练、被动训练、主被动训练

- 2.上下肢训练模式：单上肢训练、单下肢训练、上下肢独立训练

- 3.Android系统，上、下肢独立显示、控制；

- 4.操控方式：10寸彩色触控大屏，双显示屏，屏幕360°可旋转。

- 5.本机训练数据自动存储、一键打印；

- 6.具有训练时间、运动方向、训练模式、训练处方、主动运动阻力、痉挛保护等级等的设定功能

- 7.左、右肢体平衡检测：在训练过程中提供以图示的方式显示肌力对称性信息，同时带有相对比例的数据

- 8.运动方向可调：有正、逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向

- 9.具备多种3D动画情景模拟；

- 10.支持医师PC端给患者建档，数据实现：U盘驱动、WiFi传输、网络传输三种模式；

- 11.提供多种训练轻音乐伴奏；

- 12.痉挛自动检测，自动释放；

- 13.痉挛灵敏度：敏感、标准、不敏感模式，痉挛保护应在（延迟时间+2s）内被激活

- 14.痉挛后方向可调：可调节痉挛后旋转方向与原方向相反

- 15.痉挛保护激活时伴有声音提示信号，该信号持续到手动将其关闭

- 16.提供多种适应症标准化训练模式、便捷个性设置训练模式；

- 17.训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据

- 18.支持医师PC端给患者建档，数据实现：U盘驱动、WiFi传输、网络传输三种模式；

- 19.支持训练数据U盘驱动、WiFi传输、网络传输三种模式传送PC端；

- 20.支持当前训练数据查看、历史训练数据查看；曲线分析、柱状图分析；

- 21.支持PC端数据无线传输到单机自动排队，无需医师在单机上设置；

- 22.支持单机数据无线传输到PC端，自动累计数据，无需医师拷贝数据；

- 23.▲配备数字打印机，支持单机训练数据查看、打印；

- 24.支持PC端训练数据查看、分析、打印、下载；

- 25.可实现单机联网系统升级

- 26.为特殊患者提供左、右肢护具，可快捷互换

- 27.可连接情景互动平台、实现多台竞技比赛

- 28.配置轮椅固定锁紧装置

- 29.具有应急安全保护开关

- 数量要求：1套

23、产品名称：悬吊康复训练系统

- 一、功能描述

- 通过个体化的针对性训练，恢复患者平衡功能，协调能力、控制能力、支配能力，缓解全身痉挛状态，改善关节活动度，增强肌力，达到中枢神经系统的通路重建功能。集神经发育疗法、感觉统合训练、平衡姿态矫正，引导教育于一体，用于肌张力的缓解，肌力的增强、平衡协调性的提高。将患者身体部分悬吊，使患者步行时下肢的负重减少，有助于患者维持直立姿势，重心分布对称，并通过稳定躯干来保持平衡，进行早期的步态训练。用于减重悬吊步态训练，平衡训练，体位转移训练及作业治疗中的日常生活能力训练等，可以安装与训练大厅等空间开阔区域。直轨，弯轨，垂直转盘，变轨等。

- 应用范围

- 弱智、脑瘫儿童感觉统合失调、儿童注意力不集中、儿童孤独症、儿童斜颈、儿童骨盆倾斜、儿童脊柱倾斜等方面的训练康复

- 技术参数

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 性能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊袋 | 1个 | 尺寸：1200*750mm；材质：帆布、榉木；承重≤200KG； 作用：通过悬吊的无重和不稳定的锻炼机制来降低肌张力，缓解全身痉挛状态，改善关节活动度，增强肌力，达到中枢神经系统的通路重建功能。 吊杆：尺寸：1100mm*直径44.5mm；材质：榉木；功能：配合吊袋使用。 |
| 2 | 吊船 | 1个 | 尺寸：1210*604*1250mm ；承重≤150KG； 使用方法及作用：用四根800mm的安全绳配合悬吊装置，将吊船吊起，调节中绳的高度把吊船调整至船底距离地面高度200mm，锁死中绳，儿童即可上船不稳定的环境中玩耍练习。 |
| 3 | 绳梯（配两块坐板） | 1个 | 尺寸：972*2239mm 卡板：379mm*287mm*48mm（橡胶木） 承重≤150KG； 使用方法及作用：把软梯横杆固定在悬吊装置的窄带上，调整中绳的高度把软梯升高至理想的高度，锁紧中绳，儿童即可在不稳定的环境下练习攀爬。 |
| 4 | 爬梯固定杆 | 1个 | 尺寸：1200mm*45mm*3mm；材质：A3无缝钢管、冷轧板；承重≤150KG； 功能：配合绳梯使用。 |
| 5 | 多功能棒 | 1个 | 尺寸：54mm*450mm；材质：榉木；承重≤150KG；； 把多功能棒固定在悬吊装置的窄带上，调整中绳的高度把单吊杠或双吊杠升高至理想的高度，锁紧中绳，儿童即可在不稳定的环境下训练。 |
| 6 | 支撑摆动装置 | 1个 | 尺寸：635*391*1370mm；材质：多层板、白尼龙、尼龙绳；承重≤150KG； 使用方法及作用：用2根1000mm长绳配合悬吊装置中绳，将支撑摆动仪吊起，调整中绳的高度把支撑摆动仪升高到理想的高度，锁紧中绳，儿童即可在不稳定的环境下训练，并可以通过双手柄的调节训练儿童手的灵活性及握力。 |
| 7 | 基本型悬吊器 | 2个 | 尺寸：755*218*71mm ,材质：ABS、201钢管、304无缝钢管；承重≤200Kg； 使用方法及作用：悬吊装置分正、反面，绳子下端开口的面为正面，用手轻轻的朝自己放心抖动绳子，以便很方便的放松绳子，调整悬带到合适的位置。松开绳子悬吊训练系统自动锁死。 |
| 8 | U型挂架 | 2个 | 尺寸：650mm（长）*150mm（高）； 材质：A3钢矩形钢管；承重：≤500Kg； 作用：便于悬吊的安装 |

- 配置清单

| 项号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吊袋 | 1个 |
| 2 | 吊船 | 1个 |
| 3 | 绳梯（配两块坐板） | 1个 |
| 4 | 爬梯固定杆 | 1个 |
| 5 | 多功能棒 | 1个 |
| 6 | 支撑摆动装置 | 1个 |
| 7 | 基本型悬吊器 | 2个 |
| 8 | U型挂架 | 2个 |

数量要求：1套

- 滚筒

- 规格：

Φ100X610±30mm；

Φ150X610±30mm；

Φ200X610±30mm；

Φ250X910±30mm；

Φ300X910±30mm；

功能：脑瘫儿童姿势矫正和神经发育训练，滚动和摇摆运动；运动失调患者平衡、协调训练。

- 数量要求：1套

25、系列沙袋(绑式、儿童)

规格：66×36×73cm±1cm

沙袋重量：0.5kg,1.0kg,1.5kg,2.0kg,2.5kg，每种2个

参数：优质型钢表面静电喷涂，滑轮带刹车功能，优质皮革绑式沙袋。

用途：肌力训练、关节牵引使用

- 数量要求：1套

26、站立架

规格：960-1100X600X940-1125±30mm；

坐垫与背垫的角度为110°；

坐垫宽度：495mm，深度330mm；

座位可调角度：0~90°；

桌面尺寸：600X480mm；

桌面高度（距地面）可调范围：670-920mm；

桌面前后调节范围：0-220mm；

膝盖软垫前后调节范围：0-140mm，左右可调范围为120-350mm，上下可调距离为0-300mm；

重量：22kg；

最大载重：60kg；

材质：国家标准型A3钢、方管、矩形管、圆管、高密度夹板表面清漆、高密度海棉、外包优质PU革。

功能：适用于7岁以下儿童、对患儿的胸、臀、膝和脚部的固定支撑并增加髋关节外展幅度，尤其适用于痉挛型的脑瘫儿童作站立训练。

- 数量要求：1套

27、PT训练床

参数：型钢表面静电喷涂。床面采用优质抗菌耐磨pu皮革内包高密度海绵经缝纫加工而成。

规格(mm)：1975×1235×520±20

额定载荷：200kg

用途：用于PT训练患者床上活动。

- 数量要求：2套

28、儿童保护腰带

规格：800X150mm；

重量：0.5kg；

材质：优质PU革。

功能：保护患儿起立平衡。

- 数量要求：1套

29、巴氏球

规格（cm）：Ф45/黄色、Ф55/红色、Ф65/绿色、Ф75/蓝色，每种规格1个材质：进口优质PVC粉+环保增塑剂+环保发泡粉+环保着色剂

用途：用于使用者的平衡感觉、协调性训练、反射协调训练、关节活动度训练等。

配置：

- 巴氏球1套（4个）

- 2、使用说明书1份

3、合格证、保修卡1套

- 数量要求：1套

30、斜形垫系列

- 1.规格：

- 15°：480X450X130±30mm；

- 30°：480X450X270±30mm；

- 45°：480X450X470±30mm；

- 重量：15º（4kg）、30º（6kg）、45º（7.2kg）；

- 材质：优质中纤板、高密度海棉、外包优质PU革。

- 2.用途：用于手法治疗时铺垫使用，改善舒适性。

- 3.配置：楔形垫1件、说明书、合格证、保修卡1套

数量要求：1套

31、儿童梯背架

规格：握手φ25cm；

参数：790X580X1100±30mm；

重量：3.5kg

材质：优质木材表面清漆。

功能：可用于步行用的辅助器或用于坐、站位时的支持器。

- 数量要求：1套

32、脊柱侧弯训练用套件

小圆凳  2

瑜伽砖  10

训练木棍8

瑜伽垫  2

镜子    1

肋木    1

弹力带  6

脊柱侧弯测量尺1

体态图       1

身高测量尺   1

人体骨架模型 1

- 投标文件资格审查文件册通用格式

项目

投标文件

资格审查文件册

采购编号：

（封面）

投  标  人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日      期：       年    月    日

投标文件资格审查文件册目录

- 投标人资格声明函

- 投标人基本情况

- 投标人资格证明文件

- 投标人资格声明函

致     （采购人或采购代理机构名称）：

关于贵方       项目名称           的投标邀请，本公司愿意参加投标，提供招标内容中规定的货物及其伴随的服务，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1.投标人基本情况

2.投标人资格证明文件

我方在此声明：

（1）我方具备并满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及实施条例第十七条所规定的投标人的条件；

（2）我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人。

投标人：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

- 投标人基本情况

1.投标人概况

（1）投标人名称：

（2）注册地址：

（3）成立或注册日期：

（4）法定代表人（姓名、职务）：

（5）注册资本：          万元

（6）投标人邮箱：

（7）投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）：

2.投标人财务状况

（1）资产负债表（到  年  月  日为止）

固定资产合计:          元

流动资产合计:          元

长期负债合计:          元

流动负债合计:          元

（2）损益表（到  年  月  日为止）

利润总额累计：          元

净利润累计：          元

投标人：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

- 投标人资格证明文件

声明函

（采购人）：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力。

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

投标人：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

能证明响应人资格的其他资料

1.营业执照或其他证明材料。

2.投标产品具有《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号)规定的有效的医疗器械注册证或备案凭证。

3.投标人为境内生产企业时须具有医疗器械生产许可证（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证）；投标人为代理商时须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（从事第一类医疗器械经营活动的除外）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）。

- 投标文件通用格式

项目

投标文件

采购编号：

（封面）

投   标  人：                     （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日      期：       年    月    日

投标文件目录

- 法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

- 法定代表人授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

- 投标书

- 投标承诺函

- 投标报价表格

- 开标一览表

- 投标报价一览表

- 备件、专用工具和消耗品价格表

- 货物分项报价一览表

- 商务和技术偏差表

- 售后服务计划

- 投标人及投标产品简介

- 投标人提供的其他优惠条件

- 反商业贿赂承诺书

- 中小企业声明函（如有）

- 残疾人福利性单位声明函（如有）

- 监狱企业证明材料（如有）

- 节能产品、环境标志产品明细表（如有）

- 其他资料

- 一、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：               性别：             年龄：        职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：                               （盖章）

年       月      日

- 法定代表人授权委托书

本人                  （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现委托                 （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）儿童康复设备一批采购项目   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：递交投标文件的截止之日起90日历天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投标人：                               （盖章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

身份证号：

委托代理人：                       （签字或盖章）

身份证号：

年       月      日

- 投标书

致：           （采购人或采购代理机构名称）

- 我方已仔细研究了 	           （包名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          （¥    	）的投标总报价，交货期：       ，按合同约定完成全部工作。

- 如果我方中标，我方将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务，在签订合同时不向你方提出附加条件，按照招标文件要求提交履约保证金，在合同约定的期限内完成合同规定的全部内容。

- 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 投标有效期为提交投标文件的截止之日起  90  日历天。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.2.12 项规定的任何一种情形。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

地址：　　　　　　　        投标人：                              （盖章）

邮政编码：                  法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

项目负责人电话（手机号）：

邮箱：

日期：    年   月    日

- 投标承诺函

（采购人或采购代理机构）：

我单位在此郑重承诺,如有以下情形之一的：

- 在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 在投标文件中提供虚假材料；

- 中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同；

- 未能按招标文件规定提交履约保证金；

- 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- 拒绝履行合同义务；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；

- 在履约过程中未按招标文件、中标的投标文件、生效的政府采购合同等约定,提供货物、工程和服务；

- 未按招标文件规定缴纳招标代理服务费；

- 存在其他违法违规行为。

我单位自愿接受被处以中标无效，采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款并赔偿采购人及采购代理机构的损失，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投 标 人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

- 投标报价表格

- 开标一览表

| 项目名称 | 尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）儿童康复设备一批采购项目 |
| --- | --- |
| 投标人 |  |
| 投标内容 |  |
| 采购编号 |  |
| 投标报价 | 小写：¥ |
|  | 大写： |
| 交货地点 | 河南省尉氏县光明路与福星大道交叉口尉氏县中心医院7号楼二楼儿童康复科 |
| 交货期 | 接采购人通知之日起 个日历天内完成交货及安装调试 |
| 质量标准 | 符合相关的国家标准、行业标准和专业标准 |
| 质保期 | 年 |
| 其他 |  |
| 备 注 |  |

说明：

- 本表投标报价应与投标文件中投标报价一览表的总报价一致。

- 与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。

- 开封市公共资源交易中心系统中的开标一览表为模板，格式无法修改，以投标正文中的开标一览表为准。

投 标 人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

- 投标报价一览表

| 序号 | 项目 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备和附属装置 |  |  |
| 2 | 备件、专用工具和消耗品 |  |  |
| 3 | 卖方技术服务（安装、调试、试车、运行） |  |  |
| 4 | 买方参与技术联络和监造、检验等费 |  |  |
| 5 | 人员培训 |  |  |
| 6 | 运费和保险费 |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |
| 8 | 税费 |  |  |
| 总 计 （1+2+3+4+5+6+7+8） |  |  |  |

投 标 人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

- 备件、专用工具和消耗品价格表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明： | 1. 此表名称栏填写备件、专用工具和消耗品名称。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 备品、专用工具和消耗品必须分类、分项填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

投 标 人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

- 货物分项报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。

2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。

3. 投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

投 标 人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

- 商务和技术偏差表

（一）技术偏差表

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件技术需求 | 投标文件响应技术需求说明书内容（投标人须逐条应答） | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1. 投标人需按招标文件第六章“招标项目需求及技术要求”条款的要求逐条填写，应填写以“满足”或“不满足”等明示承诺开始，列出所投产品或服务的具体技术指标，并辅以详细解释。除“满足”项目外，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。

2. 投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

3.未按要求填写，可能会造成不良后果，投标人自行承担。

投 标 人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

（二）商务条款偏差表

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件商务条款 | 投标文件响应商务需求说明书内容 （投标人须应答） | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1. 投标人需按招标文件商务条款的要求填写，填写应以“满足”或“不满足”等明示承诺开始，并辅以详细解释。除“满足”项目外，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。

2. 投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

3.未按要求填写，可能会造成不良后果，投标人自行承担。

投 标 人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

- 售后服务计划

投标人参考提供以下内容：

1. 详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。

2. 技术培训、质量保证措施。

3. 与采购活动有关的其它物品或服务。

4. 质保期内和质保期外的收费标准。

说明：

1．投标人在用户所在地设有维修中心的，应提供中心的地址、电话、联系人姓名；如在用户所在地没有维修中心，则提供负责该地维修事宜的维修点的名称、地址、电话、传真和邮编。

2．培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。受训者的人数和培训时间在投标文件中应说明。培训应在收到采购人通知后一个月内予以安排。在制造厂家的培训：受训者的交通费用（以用户省辖市到厂家的往返火车硬卧铺价计算）、食宿、资料等费用均由中标人支付。在用户所在地的培训：场地、产品、有关耗材、教具、受训者的住宿、资料和师资的所有费用均由中标人支付。

- 投标人及投标产品简介

投标人参考提供以下内容：

1. 投标人简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；

2. 投标产品详细介绍（需提供详细、有效证明文件）；

3. 其他投标人认为需要提供的。

- 投标人提供的其他优惠条件

投标人针对本项目的优惠措施及条件。

- 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在      （采购项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

1. 公平竞争参加本次采购活动。

2. 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

3. 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字或盖章）：

法人授权代表（签字或盖章）：

投标人（公章）：

年  月  日

- 中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元①，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

③以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

④在政府采购活动中，供应商提供的所有货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，才能享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的价格扣减。

⑤中小企业声明函格式应严格按照招标文件提供的格式填写。非单一产品采购的，设备制造商不止一家时，中小企业声明函中须列出所有的设备及制造商，罗列不全的中小企业声明函不予认可。

⑥在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

- 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函

》。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 监狱企业证明材料（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果投标人不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）

- 节能产品、环境标志产品明细表（如有）

节能产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 国家节能产品认证证书有效截止日期 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

环境标志产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效 截止日期 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。

2. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。

3. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评委委员会有权不予认可。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5. 没有相关产品可不提供本表。

- 其他资料