开封市祥符区第二人民医院1.5T磁共振项目

招标文件

项目编号:祥符公开招标-2025-17  
      招 标 人：开封市祥符区第二人民医院

      代理机构：河南诚和顺工程管理服务有限公司
日    期：二〇二五年十月
[image: image1.jpg]AR SCA G i Stk SR

BT BT XS — A\ RERE 1. 5T BiALHRIR B 845 L
1 Z2 0 B A I AR 7 R 25 1 R\ B 6 SR A VR R AR A, £
A G 11 B TFABRR ST BRATTH

AR

2025 FE fo A

REMZARAERL, ARAHTEFXE - ARER
1. 5T W SEIR T E HEAm TAE, SERLA FFBFR ST 1 T1E .

Ao TER AN
AR RELL @g&ﬁy :
| \\\\é\ﬁe} i f\;/j
N4
NTS=—5005 £ 0 A






目  录

3第一章 招标公告


6第二章 投标人须知


18第三章 评标办法


24第四章 合同条款及格式


27第五章 采购内容及技术要求


35第六章 投标文件格式




第一章 招标公告
开封市祥符区第二人民医院1.5T磁共振项目招标公告
项目概况

开封市祥符区第二人民医院1.5T磁共振项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易信息网下载获取招标文件，并于2025年10月31日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：祥符公开招标-2025-17  
2、项目名称：开封市祥符区第二人民医院1.5T磁共振项目
3、采购方式：公开招标

4、预算金额：5840000.00元

最高限价：5840000.00元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业

	1
	祥符公开招标-2025-17-1
	开封市祥符区第二人民医院1.5T磁共振项目
	5840000.00
	5840000.00
	否


5、采购需求：

（1）采购内容：采购1.5T 磁共振1套及相关配套服务。
（2）资金来源：自筹资金
（3）供货安装期限：签订合同后60日历天内交货、安装、调试、验收并交付使用。
（4）交货地点：招标人指定地点

（5）质量要求：合格，符合国家现行相关行业标准。
（6）质保期：验收合格后1年。
（7）标段划分：本项目共划分为一个标段。

6、合同履行期限：同供货安装期限。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目执行中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策。
3、本项目的特定资格要求：

3.1、具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）。

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年经会计事务所或审计机构审计的财务审计报告；新成立公司可提供基本开户银行出具的资信证明材料）。

3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供书面承诺并加盖单位公章）

3.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供2025年1月1日以来任意三个月缴纳税收和社会保障资金的证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明材料）。

3.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供书面承诺并加盖单位公章）

3.6、投标人为生产商的应具有符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）相适应的生产资格（投标产品属于第二类或第三类医疗器械：具有有效的医疗器械生产许可证；投标产品属于第一类医疗器械：具有有效的医疗器械生产备案凭证）。

投标人为代理商的应具有符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）相适应的经营资格（投标产品属于第二类医疗器械：具有有效的医疗器械经营备案凭证；投标产品属于第三类医疗器械：具有有效的医疗器械经营许可证）。

3.7、提供投标产品医疗器械注册证或相关备案凭证。
3.8、投标人应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）的“失信被执行人”查询结果页面截图、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”查询结果页面截图、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图。查询时间不得早于公告发布之日。

3.9单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”中查询打印或截图的相关材料并加盖公章）。

三、获取采购文件

1.时间：2025年10月11日至2025年10月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

2.地点：开封市公共资源交易信息网下载；潜在投标人、供应商可打开开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”里查询招标文件。

3.方式：

（1）供应商应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，凭CA密钥登录会员系统下载招标文件。供应商系统操作手册在开封市公共资源交易中心网站查看。

（2）获取招标文件后，供应商请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

4.售价：0元。

四、投标截止时间及地点

     1.截止时间：2025年10月31日09点30分（北京时间）

2.地点：开封市公共资源交易信息网会员系统中本项目投标文件上传位置加密上传

五、开标时间及地点

     1.时间：2025年10月31日09点30分（北京时间）

2.地点：开封市公共资源交易信息网会员系统中远程开标大厅自行解密。

六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。招标公告期限为五个工作日。
七、其他补充事宜

    本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到现场提交原件资料、无需到祥符区公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：开封市祥符区第二人民医院

地址：开封市祥符区陈留镇西关电信局北侧正东方向130米
联系人：孟先生

联系方式：13837880665

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南诚和顺工程管理服务有限公司

地址：开封市祥符区青年大道602号
联系人：黄女士
联系方式：13393838311
3.项目联系方式

联系人：黄女士
联系方式：13393838311
第二章 投标人须知
投标人须知前附表

注：本投标人须知前附表内容与投标人须知正文内容不一致时以本前附表内容为准。

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	采购人
	招标人：开封市祥符区第二人民医院

地 址：开封市祥符区陈留镇西关电信局北侧正东方向130米
联系人：孟先生

联系方式：13837880665 

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：河南诚和顺工程管理服务有限公司

 地 址：开封市祥符区青年大道602号
 联系人：黄女士
联系方式：13393838311

	1.1.4
	项目名称
	开封市祥符区第二人民医院1.5T磁共振项目

	1.1.5
	交货地点
	招标人指定地点

	1.2.1
	资金来源
	自筹资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.2.3
	包段划分
	本项目划分为1个标段：
开封市祥符区第二人民医院1.5T磁共振项目

	1.3.1
	采购内容
	采购1.5T 磁共振1套及相关配套服务

	1.3.2
	供货安装期限
	签订合同后60日历天内交货、安装、调试、验收并交付使用

	1.3.3
	质量要求
	合格，符合国家现行相关行业标准。

	1.3.4
	质保期
	验收合格后1年

	1.4.1
	投标人资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目执行中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策。
3、本项目的特定资格要求：

3.1、具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）。

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年经会计事务所或审计机构审计的财务审计报告；新成立公司可提供基本开户银行出具的资信证明材料）。

3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供书面承诺并加盖单位公章）

3.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供2025年1月1日以来任意三个月缴纳税收和社会保障资金的证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明材料）。

3.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供书面承诺并加盖单位公章）

3.6、投标人为生产商的应具有符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）相适应的生产资格（投标产品属于第二类或第三类医疗器械：具有有效的医疗器械生产许可证；投标产品属于第一类医疗器械：具有有效的医疗器械生产备案凭证）。

投标人为代理商的应具有符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）相适应的经营资格（投标产品属于第二类医疗器械：具有有效的医疗器械经营备案凭证；投标产品属于第三类医疗器械：具有有效的医疗器械经营许可证）。

3.7、提供投标产品医疗器械注册证或相关备案凭证。
3.8、投标人应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）的“失信被执行人”查询结果页面截图、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”查询结果页面截图、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图。查询时间不得早于公告发布之日。
3.9单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供“ 国家企业信用信息公示系统”中查询打印或截图的相关材料并加盖公章）。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止时间10日前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	投标截止时间15日前

	1.11
	分包、转包
	不允许

	1.12
	偏离
	不允许下列重大偏离：
经评标委员会审查后，投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应招标文件，应认定为无效标（即废标）：
1、投标文件没有按要求进行投标人法定代表人或授权委托人签字、盖章和加盖投标人公章的；
2、投标文件载明的项目完成期限负偏离于招标文件规定的期限的；
3. 明显不符合技术规格、技术标准要求的，偏离使招标人不能接受的；
4、投标文件载明的质量等级达不到招标文件规定的质量等级的；
5、投标人拒绝按评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正或澄清、说明、补正不能合理说明情况的；
6、投标文件附加有招标人不能接受的条件的；
7、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的；
8、其他违反招投标法以及相关法律、法规和规定的。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件的补充文件、答疑文件等；招标文件的澄清、修改或补充文件在解释顺序方面优先于该类文件之前的文件。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对同一内表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
发布形式：在招标公告发布的相关网站媒介上发布。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	收到招标文件7日内

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	收到当日

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	收到当日

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	///

	3.2.3
	最高限价
	大写：伍佰捌拾肆万元整，小写：5840000.00元

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止日起60日历天

	3.6.3
	签字、盖章要求
	电子投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。

	3.6.4
	投标文件份数
	投标人必须在投标截止时间前提供：
加密的电子投标文件壹份（在开封市公共资源交易网会员系统指定位置上传）

	4.2.2
	电子投标文件的递交
	a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

b、投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话： 0371-23859291

	5.1
	投标截止及开标时间、地点
	投标截止及开标时间：2025年10月31日9点30分（北京时间）
开标地点：开封市祥符区公共资源交易中心开标室（开封市祥符区经一路与纬三路交叉口，祥符市民之家10楼）。

	5.2
	开标方式
	本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到达现场提交原件资料、无需到开封市祥符区公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人。其中招标人代表1人，专家4人。

评标专家确定方式：从省级相关专家库抽取

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	√否，推荐的中标候选人数： 3名

	7.2
	中标人公布媒介
	《开封市公共资源交易信息网》、《河南省政府采购网》

	7.3
	采购产品所属行业
	工业

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	付款方式
	以实际签订合同为准

	10.2
	监督
	开封市祥符区财政局政府采购办公室

	10.3
	中标服务费
	按中标金额的 1.5%向中标人一次性收取代理服务费。由中标单位领取中标通知书前一次性支付给招标代理公司。

	10.4
	解释权
	构成本招标文件的各个组成部分应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、采购内容及商务技术要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。

同义词解释：招标文件中出现的措辞理解：“招标人”与“采购人”含意相同；“投标人”与“供应商”含意相同；“招标代理机构”与“采购代理机构”含意相同；“招标文件”与“采购文件”含意相同；“投标文件”与“响应性文件”含意相同。

	10.5
	多家供应商提供的产品品牌相同情况下处置方式
	1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，确定报价较低的一个供应商获得中标人推荐资格；

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，已确定成交候选人的其他同品牌供应商不再推荐为中标候选人。

	10.6
	硬件特征码
	投标人（供应商）应独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。对于被认定为“硬件特征码一致”的投标人，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。

	10.7
	其他
	1、各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。

2、根据汴财购【2020】11号《关于提升开封市政府采购营商环境专项行动的通知》文件要求，深入推进政府采购合同融资工作。供应商在中标成交后可持政府采购合同向融资机构申请贷款，让政府采购合同融资政策直达投标企业。


注：如投标人须知总则与投标人须知前附表有不一致的地方，以投标人须知前附表为准。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目交货地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、供货安装期限、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的供货安装期限要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本招标项目的质保期要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件详见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目提供招标代理服务的；

（3）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（5）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大质量问题的。

（10）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。证书证件应使用中文版本，无中文版本的应附相应的中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的有关情况和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会（不召开）

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包（不允许）

1.12 偏离（不允许）
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

  2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购内容及技术要求； 

（6）投标文件格式；

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以网站发布公告形式发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3自招标文件的澄清在相关网站发布起，即默认投标人收到。

2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，采购人可以网站发布公告的形式修改招标文件。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，修改内容影响投标文件编制，并且不能满足投标人在投标截止时间前完成编制投标文件的时间需要影响投标的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2自招标文件的修改在相关网站发布起，即默认投标人收到。
3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

(1)、投标函
(2)、投标函附录
(3)、法定代表人身份证明
(4)、授权委托书
(5)、技术偏差表
(6)、供货方案

(7)、质量保证方案及措施

(8)、培训计划

(9)、售后服务承诺方案
(10)、资格审查资料
(11)、反商业贿赂承诺书
(12)、其他材料

3.2 投标总报价

3.2.1 报价范围：见投标人须知前附表。

3.2.2报价应具有唯一性，即只能有一个有效报价（要求只进行分类分项报价的项目除外）。本项目不接受任何有选择性的报价。
3.2.3 采购人设有最高限价的，最高限价在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60日历天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 资格审查资料

3.4.1 资格要求：见投标人须知前附表。

投标人须知前附表中要求的投标人资格审查材料应将扫描件附到投标文件中。

3.5 备选投标方案

按投标人须知前附规定不允许投标人递交备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有供货安装期限、交货地点、投标有效期、质量要求、采购内容及服务方案等实质性内容作出响应。

3.6.3签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件份数见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标截止及开标时间前递交电子投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.5 逾期送达的或者未按时送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在投标人须知前附表规定的投标截止及开标时间和地点进行开标，投标人代表应在规定时间内解密投标文件，超时未解密视为放弃投标资格。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）点击预开标按钮，等待开标；
（2）等待电子投标文件解密；

（3）投标人解密后展示开标信息；

（4）等待5分钟质疑时间；

（5）点击开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表和专家组成。评标委员会成员人数以及专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4评审程序

   分初步评审、详细评审和推荐中标候选人三个阶段详见第三章评标办法

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人名单，按排序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标人公布

采购人在投标人须知前附表规定的媒介公布中标人。

7.3 中标通知

在投标有效期内，采购人确定中标人后，以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。详见投标人须知前附表。

7.4 履约担保

本项目不收取

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7日内（投标人须知前附表另有规定者从其规定），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失应予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，不得干扰评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”规定以外的评审因素和标准进行评标。

8.4 对有关招投标工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得影响评标程序正常进行。

8.5 质疑

投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。对招标、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。 

8.6 投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 

9．质疑投诉

    根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴共管办【2020】13号）的规定：投标人（供应商）向招标人、招标代理机构提出质疑（异议）的方式为线上提起，并电话告知招标人或招标代理机构，招标人或招标代理机构在规定时间内进行回复，各投标人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。
第三章 评标办法
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	初步评审
	2.1.1资格评审标准

	具有独立承担民事责任的能力
	提供有效的营业执照

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2024年经会计事务所或审计机构审计的财务审计报告；新成立公司可提供基本开户银行出具的资信证明材料

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供书面承诺并加盖单位公章

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供2025年1月1日以来任意三个月缴纳税收和社会保障资金的证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明材料）

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
	提供书面承诺并加盖单位公章

	
	
	资质要求
	投标人为生产商的应具有符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）相适应的生产资格（投标产品属于第二类或第三类医疗器械：具有有效的医疗器械生产许可证；投标产品属于第一类医疗器械：具有有效的医疗器械生产备案凭证）。

投标人为代理商的应具有符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）相适应的经营资格（投标产品属于第二类医疗器械：具有有效的医疗器械经营备案凭证；投标产品属于第三类医疗器械：具有有效的医疗器械经营许可证）。

	
	
	投标产品
	提供投标产品医疗器械注册证或相关备案凭证

	
	
	信用查询
	投标人应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）的“失信被执行人”查询结果页面截图、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”查询结果页面截图、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图。查询时间不得早于公告发布之日。

	
	
	其他
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供“ 国家企业信用信息公示系统”中查询打印或截图的相关材料并加盖公章）。

	
	注：资格评审以投标文件电子版为准

	
	2.1.2符合性评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	签字盖章的要求
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	供货安装期限
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	质保期
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	投标报价
	不超过最高限价

	
	
	其他实质性要求
	符合招标文件规定


评分细则

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成(总分100分)
	报价得分：30分

技术部分：50分

商务部分：20分

	条款号
	评分标准

	2.2.2（1）
	报价得分（30分）
	价格扣除：对小型或微型企业参与投标的扶持：(如有）
1、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》有关规定，中小企业的标准为：
1.1、提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；
1.2、本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业[2011]300号）；
1.3、小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。
2、监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3、小微企业产品、监狱、残疾人福利性企业的产品仅给予一次价格20%的扣除，不重复享受政策。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30
注：小微型企业或监狱企业或残疾人福利性企业参与计算的投标报价=投标报价×（1-20%），其余单位投标报价=投标报价。

投标报价得分保留小数点后两位。

	2.2.2（2）
	技术部分（50分）
	产品技术指标（35分）


	评标委员会根据投标文件和相关证明材料对投标文件的响应情况，对照判断所投设备是否满足招标文件的要求；完全满足得35分，非★号的技术参数及要求每有一项不满足的扣0.5分，扣完为止，带★号的技术参数及要求为重要技术指标，每有一项不满足的扣1分，扣完为止。

说明：所有参数都需要证明材料，包括但不限于产品宣传彩页、技术白皮书、 制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告等技术资料。

	
	
	供货方案

（10分）
	根据招标人实际需求，针对项目实际情况，投标人对供货及安装制定详细计划方案，提供组织方案及时间安排，评审专家根据投标人提供的方案进行打分:

供货、安装调试方案全面、详尽、合理、措施有保障，完全满足项目需求的，得10分；

方案基本完善，满足招标要求的，得6分；
方案不完善，不能满足需求的得2分；

未提供不得分。

	
	
	质量保证方案及措施

(5分)
	根据方案及措施的合理性、可实施性等方面进行对比，优秀的得5分，一般的得3分，未提供不得分。

	2.2.2（3）
	商务部分（20分）


	培训计划

(6分)
	根据投标人提供的培训方案（从培训计划、培训内容、培训方式、培训讲师安排等）的合理性、完整性等进行综合评价，培训方案合理、完整的得6分；培训方案基本合理、基本完整的得4分；方案不完整的得2分；未提供方案的不得分。

	
	
	售后服务承诺方案

（8分）
	1、 有利于采购人的质保期内外的实质性服务承诺。

服务承诺具体详细，保障措施完善可行，合理得5分；服务承诺内容具体，保障措施合理可行，得3分；服务方案内容合理基本可行，得1分；未提供实质性服务承诺不得分。
2、其他服务承诺（包括但不限于售后人员安排方案、服务计划方案、服务内容阐述、按时履约的保障措施、响应时间及故障排除时间安排、应急响应方案）每有一条有利于招标人的实质性承诺加1分，最多得3分。

	
	
	企业业绩（6分）
	提供投标人或制造商2022年9月1日以来类似项目业绩，每提供一份业绩得2分，本项最多得6分，未提供不得分。（提供合同扫描件、中标通知书，时间以签订合同日期为准）


1. 评标方法
本次评标采用的综合评标法。投标文件是评委评审的直接依据，评标委员会按照公平、公正、科学、择优的评标原则，对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章有关规定进行评审，并推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1资格性审查：见评标办法前附表。

2.1.2形式性审查：见评标办法前附表。

2.1.3响应性审查：见评标办法前附表。

3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审
3.2.1评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。详见评标办法前附表。

3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。评标委员会拒绝投标人通过修正或撤消不符合要求的偏差，使之成为具有响应性的投标。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果
3.4.1评标委员会按照规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

合同格式（参考格式）

                          合同编号：

签定日期：  年  月   日

甲方（需方）：    

乙方（供方）：  
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，在平等互利、协商一致的基础上，制定下列购销合同条款：

一、甲方向乙方购买以下设备。 

	产品名称
	规格型号
	产地
	单价
	单位
	数量
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）
	
	


二、设备的交付期：乙方在合同生效的    天内向甲方交付上述设备，逾期将按照第十一条的规定执行。

三、设备运输、安装和验收 

3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、装卸费和保险费等费用。 

3.2 甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在    个工作日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3 设备到货后，乙方应在接到甲方通知后安排技术人员在   天内安装调试完成。

3.4甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，对采购之设备进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。 

四、付款方式：电汇（）、支票（  ）、现金（  ）、汇票（  ），选项划“√”表示。

五、付款期限：                                               。

六、合同履行地：为甲方所在地，乙方代办运输，发往甲方指定地点。

发货地点：                                             。 

七、伴随服务 

7.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

7.2乙方还应免费提供下列服务：

7.2.1设备的现场安装和调试； 

7.2.2提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料； 

7.2.3乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。 

八、质量保证及售后服务

8.1乙方保证所供设备是全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后   个工作日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

8.2乙方应提供设备保修期    个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。

8.3报修响应时间   小时，到场时间   小时（不可抗拒力量下除外）。

8.4保修期满后，年度定期预防性维护保养次数，不少于   次。

8.5乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以优惠价供应维修零配件，消耗品的供应应由双方另设协议决定。 

九、包装及随机备品：乙方保证所供设备按原厂包装，随机备品按所附标准配备。

十、安装费用及验收标准：设备验收按设备生产厂家标准进行。要求安装的设备，安装费用由乙方承担。安装完毕，验收合格后甲方方可使用，并填写验收单。如不合格，甲方不准使用。

十一、违约责任：需方逾期付款，应按未付款项的每天万分之0.5承担违约金。供方逾期供货，应按需方已付款项的每天万分之0.5承担违约金。 

十二、产品所有权：自需方付清全部货款后，本合同所及产品所有权转为需方所有。

十三、解决纠纷地点和方式：在采购方所在地协商或诉讼解决。

十四、法律适用：本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》和中国有关法律法规执行。

十五、本合同一式两份，具有同等效力，自双方签字盖章之日起生效，双方各执壹份。

十六、其他事宜：甲乙双方协商解决。以下无内容

  甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

  法定代表人（或委托代理人）：                法定代表人（或委托代理人）：

  地址：                                      地址： 

  电话：                                      电话：

  邮编：                                      邮编： 

  联系人：                                    联系人：

  开户行：                                    开户行： 

帐号：                                      帐号：                        
第五章 采购内容及技术要求
一、采购内容：采购1.5T 磁共振1套及相关配套服务。
二、技术要求
1.5T磁共振参数配置要求
	序号
	技术参数
	要求

	1
	设备总体要求
	　

	1.1
	厂家具备技术的先进性和全面的临床需求，必须获得国家医疗器械认证的核磁共振机型，必须有国家医疗器械注册证，必须保障1.5T核磁共振核心部件稳定性和附属设备完整性。
	　符合国家认证要求的1.5T核磁共振机型。

	2
	磁体系统
	　

	2.1
	磁场强度
	1.5T

	2.2
	磁体类型
	超导磁体

	2.3
	磁体稳定度
	＜0.1ppm /h

	2.4
	磁场均匀度
	V-RMS 测量法  典型值 均方根

	2.5
	10 cm DSV
	≤0.008ppm

	2.6
	20 cm DSV
	≤0.04ppm

	2.7
	30 cm DSV
	≤0.15 ppm

	2.8
	40 cm DSV
	≤0.4 ppm

	2.9
	主磁场均匀度补偿技术
	具备

	2.10
	匀场方式 
	具备（主动匀场 +被动匀场）

	★2.11
	磁体重量（含液氦）
	≥4000kg

	★2.12
	磁体长度（不含外壳）
	≤155cm

	2.13
	病人检查通道最窄孔径 
	≥60cm

	2.14
	磁体线圈冷却方式：液氦制冷
	具备

	2.15
	液氦消耗率（正常使用状态）
	≤0.01升/年

	★2.16
	液氦容积
	≥1600L

	2.17
	冷头类型：
	4K 冷头

	3
	梯度系统
	　

	3.1
	梯度控制技术
	全数字化实时发射接收

	3.2
	梯度冷却方式
	水冷

	3.3
	工作周期
	100%

	3.4
	最大单轴梯度场强 
	≥33mT/m

	3.5
	最大有效梯度场强 （非有效值）
	≥57mT/m

	★3.6
	最大单轴梯度切换率（非有效值）
	≥125 T/m/s

	3.7
	最大有效梯度切换率
	≥170mT/m/s

	3.8
	最短梯度爬升时间 
	≤0.28ms

	3.9
	最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率可同时达到
	具备

	4
	射频系统
	　

	★4.1
	射频发射功率 
	≤18kW

	4.2
	射频发射带宽
	≥600khz

	4.3
	射频接收带宽
	≥1Mhz

	4.4
	射频接收采样率 
	≥80Mhz

	4.5
	最高接收动态范围 
	≥164dB

	4.6
	独立射频并行接收通道数（非组合数，非累加数）
	≥24通道

	4.7
	专用线圈不以其他线圈（如通用柔性线圈或体线圈）替代；线圈单元数计算不组合累加，为独立线圈单元数。
	具备

	4.7.1
	正交发射/接收体线圈
	具备

	4.7.2
	头颈联合线圈 
	≥16通道

	4.7.3
	体部相控阵线圈 
	≥12通道

	4.7.4
	脊柱相控阵线圈（非组合）
	≥21通道 

	4.7.5
	柔性多功能线圈
	≥4通道

	4.8
	线圈联合扫描技术:可通过多个线圈联合扫描，实现一次进床完成全身检查
	具备

	4.9
	射频激发时间分辨率
	≤32 ns /32bits

	4.10
	射频稳定性
	≤2x10-10

	5
	计算机系统
	　

	5.1
	主控计算机
	具备　

	5.2
	CPU核数
	≥四核

	5.3
	CPU位数
	≥64 位

	5.4
	内存容量
	≥32GB

	5.5
	硬盘容量
	≥1024GB

	5.6
	图像存储容量（256×256）
	≥260万幅

	5.7
	显示器分辨率
	≥1920*1200

	5.8
	显示器尺寸
	≥24英寸

	5.9
	图像重建速度(256×256，全FOV) 
	≥35000 幅/秒

	5.10
	最大采集矩阵 
	1024*1024

	5.11
	同步扫描重建功能:扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能
	具备

	5.12
	集成式软件操作系统:具备，主机操作系统可一站式完成患者信息管理登记扫描图像浏览后处理分析及打印胶片存档管理等全流程功能
	具备

	6
	后处理接口
	　

	6.1
	软件控制照相技术
	具备

	6.2
	DICOM 3.0 接口及与 PACS 网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能）
	具备

	6.3
	标准激光相机数字接口
	具备

	7
	扫描参数
	　

	7.1
	X 轴最大 FOV
	≥500mm

	7.2
	Y 轴最大 FOV
	≥500mm

	7.3
	Z 轴最大 FOV
	≥500mm

	7.4
	最小 FOV
	≤5mm

	7.5
	最薄层厚 2D
	≤0.1mm

	7.6
	最薄层厚 3D
	≤0.05mm

	7.7
	SE 序列最短 TR 时间（128 矩阵）
	≤5.0ms

	7.8
	SE 序列最短 TE 时间（128 矩阵）
	≤1.7ms

	7.9
	FSE 序列最大回波链长度
	≥256

	7.10
	FSE 序列最短TE时间（128 矩阵）
	≤1.7ms

	7.11
	3D GRE 序列最短TR时间（128 矩阵）
	≤0.8ms

	7.12
	3D GRE 序列最短TE时间（128 矩阵）
	≤0.22ms

	7.13
	EPI 序列最小回波间距（128 矩阵）
	≤0.5ms

	7.14
	最大弥散加权b值 (最大值）
	10000

	7.15
	软件界面原生中文/英文可切换界面
	具备

	8
	扫描技术与序列
	　

	8.1
	自旋回波
	具备　

	8.1.1
	自旋回波序列（FSE）
	具备

	8.1.2
	2D/3D 快速自旋回波
	具备

	8.1.3
	组织弛豫时间测量自选回波序列
	具备

	8.1.4
	可选择角度的自旋回波序列
	具备

	8.1.5
	单回波双回波多回波技术
	具备

	8.1.6
	单次激发快速自选回波序列
	具备

	8.1.7
	脂肪抑制序列
	具备

	8.1.8
	快速脂肪饱和技术
	具备

	8.1.9
	水抑制序列
	具备

	8.2
	反转恢复
	具备　

	8.2.1
	反转恢复（IR），包括以下要求
	具备

	8.2.2
	常规反转恢复序列
	具备

	8.2.3
	快速自由水抑制序列（FLAIR）
	具备

	8.2.4
	快速自由水抑制序列 T1W 成像技术
	具备

	8.2.5
	快速自由水抑制序列 T2W 成像技术
	具备

	8.2.6
	快速反转恢复序列（脂肪水抑制）
	具备

	8.2.7
	短 TI反转回波水脂分离成像
	具备

	8.2.8
	真实影像反转恢复序列（灰白质强对比成像）
	具备

	8.3
	梯度回波(2D/3D) 
	具备

	8.3.1
	多层面梯度回波（MPGR）：T1 和 PD 加权像
	具备

	8.3.2
	2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术
	具备

	8.3.3
	2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术
	具备

	8.3.4
	重T2 加权高对比序列
	具备

	8.3.5
	3D梯度回波技术
	具备

	8.3.6
	快速稳态进动梯度回波
	具备

	8.3.7
	超快速场回波序列
	具备

	8.3.8
	三维成像技术
	具备

	8.4
	平面回波成像技术（EPI）
	具备

	8.4.1
	单次激发平面回波成像技术
	具备

	8.4.2
	多次激发平面回波成像技术
	具备

	8.4.3
	自旋回波 EPI
	具备

	8.4.4
	梯度回波 EPI
	具备

	8.4.5
	反转 EPI
	具备

	8.4.6
	高分辨 EPI 采集
	具备

	8.5
	神经系统成像技术
	具备

	8.5.1
	高分辨解剖成像
	具备

	8.5.2
	高分辨率内耳三维成像技术
	具备

	8.5.3
	全脊髓成像
	具备

	8.6
	弥散成像技术
	具备

	8.6.1
	ADC成像
	具备

	8.6.2
	各向同性采集
	具备

	8.6.3
	各向异性采集
	具备

	8.6.4
	ADC值测量
	具备

	8.6.5
	ADC-map
	具备

	8.6.6
	自动采集处理
	具备

	8.6.7
	单次激发EPI
	具备

	8.6.8
	多次激发EPI
	具备

	8.6.9
	实时弥散成像
	具备

	8.6.10
	自动生成ADC图
	具备

	8.6.11
	可选优化B值
	具备

	8.7
	血管与水成像技术
	具备

	8.7.1
	时飞法技术(2D/3D)
	具备

	8.7.2
	流入法采集技术（2D/3D）
	具备

	8.7.3
	连续多层 3D 时飞法技术
	具备

	8.7.4
	动静脉分离成像技术
	具备

	8.7.5
	磁转移(MTC)对比技术
	具备

	8.7.6
	最大密度投影技术
	具备

	8.7.7
	可变翻转角度射频技术
	具备

	8.7.8
	多层层面重建技术
	具备

	8.7.9
	2D/3D 水成像技术（MRCP, MRU）
	具备

	8.7.10
	电影采集回放功能
	具备

	8.7.11
	实时互动最大密度投影技术
	具备

	8.8.1
	伪影消除技术
	具备

	8.8.2
	流体补偿
	具备

	8.8.3
	呼吸补偿
	具备

	8.8.4
	呼吸导航技术
	具备

	8.8.5
	流动校正梯度波形技术
	具备

	8.8.6
	区域饱和技术
	具备

	8.8.7
	卷积伪影去除技术
	具备

	8.8.8
	自旋回波运动伪影消除技术
	具备

	8.8.9
	自由呼吸技术
	具备

	8.8.10
	图像滤波增强技术
	具备

	8.8.11
	K 空间降噪技术
	具备

	8.8.12
	环形伪影抑制技术
	具备

	8.9.1
	节时技术
	具备

	8.9.2
	半扫描技术
	具备

	8.9.3
	全方向部分编码采集技术
	具备

	8.9.4
	矩形视野采集技术
	具备

	8.9.5
	三维重叠连续采集技术
	具备

	8.9.6
	并行采集重建技术
	具备

	8.9.7
	部分回波采集
	具备

	8.10.1
	短TRTE快速成像功能
	具备

	8.10.2
	三维定位系统
	具备

	8.10.3
	放射状片层定位技术
	具备

	8.10.4
	扫描暂停
	具备

	8.10.5
	可变带宽技术
	具备

	8.10.6
	预扫描技术
	具备

	8.10.7
	信噪比显示功能
	具备

	8.10.8
	实时交互式成像功能
	具备

	8.10.9
	预饱和技术
	具备

	8.10.10
	饱和带数目
	≥3

	8.10.11
	平行饱和带
	具备

	8.10.12
	伴随饱和带
	具备

	8.10.13
	脂肪饱和技术
	具备

	8.10.14
	信号平均技术，包含内模式和外模式
	具备

	8.10.15
	频率编码方向扩大采集
	具备

	8.10.16
	相位编码方向扩大采集
	具备

	8.10.17
	偏中心扫描技术
	具备

	8.10.18
	可变 K 空间填写方式
	具备

	8.10.19
	K 空间快速采集
	具备

	8.10.20
	线圈灵敏度校正技术
	具备

	8.10.21
	肝脏动态增强技术
	具备

	8.10.22
	图像亮度均一化校正技术
	具备

	8.10.23
	自动中心扫描技术
	具备

	8.10.24
	图像插值放大技术
	具备

	8.10.25
	图像变形校正技术
	具备

	9
	高级临床应用软件包
	具备

	9.1
	神经成像软件
	具备

	9.2
	体部系统软件
	具备

	9.3
	骨关节成像软件
	具备

	9.4
	肿瘤成像软件
	具备

	9.5
	血管成像软件
	具备

	9.6
	心脏成像软件
	具备

	9.7
	妇产成像软件
	具备

	9.8
	儿科成像软件
	具备

	10
	压缩感知成像技术或以压缩感知为核心的技术
	具备

	11
	基于人工智能技术的磁共振图像重建技术
	具备

	12
	高级应用平台及软件
	具备

	12.1
	波谱成像技术(MRS)，单体素和多体素波谱
	具备

	12.2
	三维多体素波谱成像技术
	具备

	12.3
	磁化率加权成像技术:支持幅值图相位图薄层块
	具备

	12.4
	调制翻转角三维容积成像技术
	具备

	12.5
	螺旋式K空间填充运动伪影校正技术
	具备

	12.6
	脑灌注成像技术
	具备

	12.7
	三维动脉自旋标记成像技术
	具备

	12.8
	水脂分离成像技术
	具备

	12.9
	体部动态增强序列
	具备

	12.10
	脂肪定量成像技术
	具备

	12.11
	多梯度合并关节软骨成像技术
	具备

	12.12
	在线参数定量图
	具备

	12.13
	去金属伪影成像技术
	具备

	12.14
	二维加速成像技术
	具备

	12.15
	“类 PET”全身弥散加权成像技术
	具备

	12.16
	胰胆管成像技术（2D/3D）
	具备

	13
	高级应用后处理软件
	具备

	13.1
	脑灌注高级后处理
	具备

	13.2
	弥散张量成像高级后处理及纤维束追踪技术后处理
	具备

	13.3
	脑功能成像
	具备

	13.4
	波谱成像
	具备

	13.5
	ADC定量后处理
	具备

	13.6
	图像拼接高级后处理
	具备

	13.7
	动态分析
	具备

	13.8
	脑神经纤维素追踪
	具备

	13.9
	基于血氧水平依赖的脑功能成像技术高级后处理
	具备

	13.10
	基于深度学习的磁共振图像优化或重建技术
	具备

	14
	病人检查环境
	具备

	14.1
	双向病人通话系统
	具备

	14.2
	提供防磁耳机:内置双向沟通装置,能进行通话指示和音乐播放;可减噪,降低病人不安
	具备

	14.3
	磁体内可调试病人通风系统
	具备

	14.4
	可调试磁孔内病人照明系统
	具备

	14.5
	磁体内病人双向通话麦克风及扩音器系统
	具备

	14.6
	检查床最大承重 
	≥200KG

	14.7
	扫描床水平进床最大速度 
	≥20cm/s

	14.8
	最大扫描范围
	≥150cm

	14.9
	扫描床最低高度
	≤53cm

	14.10
	扫描床移动精度
	≤±1mm

	15
	病人监视系统
	具备

	15.1
	磁体外壳上方集成彩色显示屏:可显示扫描相关信息以及患者舒适度调节等信息
	具备

	15.2
	磁体旁直接启动扫描功能
	具备

	16
	配套设施
	具备

	16.1
	屏蔽防护
	具备

	16.2
	精密空调
	具备

	16.3
	图文工作站
	具备

	16.4
	铁磁探测系统 门控系统
	具备

	16.5
	核磁高压注射器 
	具备

	16.6
	4K医用显示器
	具备

	16.7
	医用相机
	具备

	16.8
	UPS(不间断电源）
	具备


第六章 投标文件格式




                                 （项目名称）
投 标 文 件

项目编号：

投  标  人：                （企业电子签章）   

法定代表人或授权委托人：             （个人电子签章）   

日       期：  年  月  日
目  录
一、投标函
二、投标函附录

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、技术偏差表

六、供货方案

七、质量保证方案及措施

八、培训计划

九、售后服务承诺方案
十、资格审查资料
十一、反商业贿赂承诺书
十二、其他材料

一、投 标 函

致：                                    （采购人）
我们收到了             （项目编号）的招标文件，经详细研究，我们决定参加           _____       （项目名称）投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。
1、愿按照招标文件中的条款和要求，以投标总报价人民币（大写）        ，（小写：         ________元），供货安装期限：                 ，质保期：_________,质量要求：                。
2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。
3、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。
4、我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。
5、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
6、如我方中标，我方愿意参照供应商须知前附表规定向招标代理机构支付本次招标代理服务费（中标服务费）。

7、其他补充说明：                                                      
投标人名称：             （企业电子签章）
法定代表人或授权委托人：            （个人电子签章）

       年      月      日
二、投标函附录
	投标人名称
	

	项目名称
	

	投标内容
	

	投标总报价（元）
	（大写）：
（小写）：    

	供货安装期限
	

	质保期
	

	交货地点
	

	质量要求
	

	投标有效期
	

	其它说明
	


投标人名称：____________（企业电子签章）

法定代表人或授权委托人：             （个人电子签章）



                     ____年____月_____日
分项报价表

    项目名称：                                              项目编号：

	序号
	货物名称
	品牌
	生产厂家
	型号与规格
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	大写：________________,小写：______________


投标人名称：____________（企业电子签章）

   法定代表人或授权委托人：             （个人电子签章）



                     ____年____月_____日
三、法定代表人身份证明

投标人名称：_________________________

单位性质：_______________________

地    址：___________________________

成立时间：_____年____月_____日

经营期限：_____________________

姓名：_______ 性别：_______年龄：________职务：___________

系___________________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：__________（企业电子签章）

                     ____年____月_____日

注：附法定代表人身份证扫描件。

四、授权委托书

本人 _______（姓名）             （身份证号）系____________（投标人名称）的法定代表人，现委托______（姓名）            （身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：___________。

代理人无转委托权。

投标人名称：____________（企业电子签章）

法定代表人：____________（个人电子签章）

                     ____年____月_____日

注：附授权委托人身份证扫描件。

五、技术偏差表
项目名称：
项目编号：

	序号
	货物名称
	招标文件的技术规格要求
	投标文件货物实际技术规格
	偏差说明
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注： 投标人须在本表“备注”栏中说明与所响应的每一条参数相对应的技术证明资料所在投标文件的页码作为专家评审依据，每一条参数相对应的技术证明资料所在投标文件位置未说明或表述不清或证明资料内容不能有效反映出响应招标文件技术要求的，视为本条参数不满足。
投标人名称：____________（企业电子签章）

法定代表人或授权委托人：            （个人电子签章）

                     ______年____月_____日

六、供货方案

七、质量保证方案及措施

八、培训计划
九、售后服务承诺方案

十、资格审查资料
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


十一、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

    在                        （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

    一、公平竞争参加本次招标活动。

    二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称：____________（企业电子签章）

法定代表人或授权委托人：            （个人电子签章）

                     ____年____月_____日

十二、其他材料

1、声明



声明


我公司承诺独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

                       投标人：                      （企业电子签章）


                           法定代表人或授权委托人：             （个人电子签章）


                                           年   月    日


2、资格要求、评标办法及投标单位认为其它有必要的材料




附件1（符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（盖章）：
日 期：
注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报
2、供应商的本声明函随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。
附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供）：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（企业盖章）：
日  期：
注：供应商的本声明函随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。
附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供）：
监狱企业证明
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
单位名称（企业盖章）：
日  期：
注：供应商的本监狱企业证明文件随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。
